문서번호	정수과-15302
결재일자	2023. 11. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
변철우		정일용	11/28
			신귀식
협조

원.정수자동측정기 운영일지(11/22)

영등포아리수정수센터

( 정 수 과 )

점검항목 기기명칭		주 요 점 검 사 항	점검결과 및 조치사항	비 고
1정수장	탁도계 pH계 잔류염소계 알카리도계 수온계 전기전도도계 iPDA SCD TOC	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음
2정수장	탁도계 pH계 잔류염소계 알카리도계 수온계 전기전도도계 입자계수기 TOC CAS-T	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음
취수장	탁도계 pH계 수온계 잔류염소계 페놀측정기 시안측정기 TOC 암모니아성질소 조류측정기 생물경보장치	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음

비 고 항 목	특 이 사 항
기기수리 표준화, 전송, 시약교체, 기기정도유지사항	■ 원.정수자동측정기 ◎ 1정수 -침전 탁도계 청소 -착수,오존,활성,정수 계측기 점검 ◎ 2정수 -원수 CAST계 세정액 보충 -침전A,B 탁도계 청소 -활성,정수,강북수계 계측기 점검

계측기관리자 안전수칙

주요위험요인 : 미끄럼주의, 끼임주의, 계단주의, 감전주의, 떨어짐주의, 넘어짐주의

꼭 지켜주세요

1) 점검에 적합한 안전장비(안전화, 안전장갑, 휴대폰, 손전등 등) 착용

2) 안전점검을 우선 실시하고 정리정돈 생활화

3) 유해·위험요인 발견 등 비상 시에는 응급조치요령에 따라 비상조치하고 책임자에게 보고

4) 유해물질 사용 시 취급방법을 알고 보호구(보안경, 보호장갑 등) 착용

5) 점검·보수 작업 시 주전원 차단 후 잠금장치 및 표지판을 설치 후 작업

6) 이동식 사다리는 오르내리는 용도로 사용하고 사다리 작업 시 안전한 작업 방법

(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등) 준수

7) 전기기계·기구 사용 시 방수형 콘센트를 사용

8) 중량물 취급 시 2인 1조 작업 또는 이동대차 사용

9) 정기 건강검진 및 적절한 운동·스트레칭 등 건강관리 철저

10) 사용한 작업도구는 정돈하여 항상 지정된 위치에 보관

11) 보행중·작업 중 휴대전화 사용금지 (휴대전화 사용시 작업 일시 중단)

계측기관리자 안전점검

점 검 사 항	점검결과	조치사항
1) 필요한 안전장비(안전화, 안전장갑, 휴대폰, 손전등 등)를 지급ㆍ착용하는가 ?	□예 □아니요□해당없음
2) 작업구역의 넘어짐, 떨어짐 등 위험장소를 인지하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음
3) 작업 시 유해·위험요인 및 작업 방법을 잘 숙지하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음
4) 유해·화학물질 사용 시 보호구(보안경, 보호장갑 등)를 착용하는가?	□예 □아니요□해당없음
5) 점검·보수 시 주전원을 차단하고 잠금장치 및 표지판을 설치한 후 작업하는가 ?	□예 □아니요□해당없음
6) 높은 곳에서의 작업 시 안전한 작업발판을 이용하는가?	□예 □아니요□해당없음
7) 사다리 작업 시 안전한 작업 방법(안전대 착용, 2인 1조 작업, 전도방지용 안전지지대 설치 등)을 숙지하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음
8) 전기기계·기구 사용 시 방수형 콘센트를 사용하는가?	□예 □아니요□해당없음
9) 중량물 취급 시 2인 1조 작업하거나 이동대차를 사용하는가?	□예 □아니요□해당없음
10) 주기적으로 스트레칭을 실시하는가?	□예 □아니요□해당없음
11) 보행중·작업 중 휴대전화 사용금지를 이행하고 있는가?	□예 □아니요□해당없음