문서번호	정수과-47
결재일자	2024. 1. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		하은경	01/04
			윤준성
협조
	주무관		박종성

2024년 수질자동감시시스템 운영계획

강북아리수정수센터

2024년 수질자동감시시스템 운영계획

수질자동감시시스템의 세부 관리·운영계획을 수립하여 신속하고 안정적인 수질감시 대응 체계를 운영하고자 함

Ⅰ		관련규정

『수도법 시행규칙 제 18조의 2』 물의 탁도 등의 기준과 검사항목, 주기 및 방법

『급수운영과-20129('22.3.31)』2022년 수질자동감시시스템 세부운영계획

Ⅱ		운영목표

수도법, 정수처리기준 등 수질자동측정기 운영 관련규정 준수

고장발생시 신속한 대응으로 수질자동측정기 가동율 100% 유지

Ⅲ		운영현황

장비현황 : 탁도계 등 143대 20항목 실시간 감시

	합계	취수장	정수센터
			착수정 원수	공정별	배출수
대수 (항목)	143(20)	12(10)	10(7)	117(11)	4(4)
본부 가동률 평가대상	25(10)	6(7)	6(6)	13(6)

※세부 운영현황은 붙임참조

2024년 예산 : 76,000천원

❍ 수질자동분석장비 유지관리비: 70,000천원

※ 취수장 장비 유지관리비는 별도 책정: 41,000천원

❍ 수질자동측정기 정도검사 수수료: 6,000천원

- 통합여과수, 송수 법정 정도검사: 3,000천원

- 배출수 법정정도검사: 3,000천원

Ⅳ		세부 추진계획

수질자동측정기 유지관리

❍ 장비 고장 수리 및 소모품 교체(수선유지비 활용)

- 노후 부품 및 시약 및 소모품 교체, 배관 및 채수펌프 정비

※ 부품·소모품 통합구매(서울물연구원) 활용, 필요시 별도 구매 시행

❍ 기기보정 및 정도관리

- 휴대용 기기(탁도, 잔류염소계 등), 화학분석을 통해 수시 기기보정 실시

※ 휴대용 기기는 분기 1회 서울물연구원 정도관리

- 탁도계, 잔류염소계 등 중요 수질장비는 외부기관 정도관리 수검

수질자동측정기 법정 정도검사

❍ 정수항목은 2년 주기, 배출수 항목은 1년주기로 정도검사 실시

❍ 법정 정도검사 대상

구분	합계	취수장 원수	여과수	송수	배출수TMS
대 상	12	TOC(1), 탁도(1), pH(1)	탁도(4)	탁도(1) 잔류염소(1)	SS(1), TOC(1), pH(1)
검사주기			2년	2년	2회까지:2년 3회:1년(pH 2년)

❍ 2024년 실시계획

- 일 시: 2024. 5월(예정)

- 시 행/예 산: 한국산업기술시험원/약 400만원(사무관리비)

- 대 상: 7대

※취수장은 별도계획에 의해 시행

구분	합계	통합여과수	송수	배출수TMS
대 상	7	탁도(4)	탁도(1), 잔류염소(1)	SS(1)

워터나우 수질자동감시시스템 운영

❍ 본부 수질자동감시시스템 운영규정에 의거 시스템 운영

- 정수센터 제어시스템과 별도로 본부로 데이터 전송을 위한 서버 운영

- 유지관리 계약업체 선정(본부) 감시시스템 및 통신체계 유지관리(분기별)

❍ 감시 및 전송 항목

- 본부 전송항목: 수질자동측정기 143대 전항목

- 대시민 표출항목 : 취수-탁도, pH,  송수- 탁도, pH, 잔류염소

- 데이터 이상시 수질자동측정기 담당자 및 제어실 근무자 등 관련자에게 문자발송

워터나우 수질감시 화면	수질이상시 문자발송 시스템

Ⅴ		행정사항

워터나우 수질자동감시시스템 운영결과 보고 : 매월 10일까지

수질자동측정기 법정 정도검사 실시: 5월(예정)

수질자동측정기 점검일지 작성·보고: 일일점검

붙 임 : 1. 수질자동측정기 운영현황 1부

2. 워터나우 수질자동감시시스템 월보 양식 1부

3. 수질자동측정기 운영일지 양식 1부.  끝.