문서번호	대기환경연구부-164
결재일자	2024. 1. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		보건환경연구원장
김지수	김광래	최용석		01/04
				신용승
협 조
	운영기획부장		이미경
	기후대기팀장		류인철
	미세먼지연구팀장		하광태
	주무관		하현주

2024년 대기환경측정기 정도관리 계획

2024. 1

대기환경연구부

(대기측정관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 대기환경측정기 정도관리 계획

대기질 및 기상 측정장비의 소급성 및 측정값의 신뢰도 확보를 위한 정도관리 계획을 수립하여 실시하고자 함

1		추진개요

□ 추진목적

❍ 대기환경측정장비 데이터의 정확성과 신뢰도 향상 및 효율적 운영을 위해 자체 정도관리 및 외부 정도관리 전문기관에 의뢰하여 정도검사를 실시하고자 함

□ 관련법규 및 추진근거

❍ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조 및 동법 시행규칙 제7조

(측정기기의 정도검사 및 정도검사의 기준과 주기)

❍ 기상관측표준화법 제13조 및 동법 시행령 제6조(기상측기의 검정)

❍ 대기환경측정망 설치·운영지침(환경부·국립환경과학원)

❍ 환경시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정(국립환경과학원)

□ 정도관리 대상장비

❍ 대기환경측정장비 : PM2.5, PM10, O3, NOx, CO, SO2

❍ 기상측정장비 : 온도, 습도, 풍향, 풍속

❍ 보조장비 : 오존발생기, 질량유량계

2		추진현황

□ 대기환경측정망 측정기기 정도관리

❍ 자체 교정검사 : 유지보수 용역을 통한 월 2회 장비점검·교정

❍ 외부 전문기관 의뢰 정도검사 주기

- 대기환경측정장비(연속자동,수동) : 1차(2년), 2차(2년), 3차 이후(1년)

- 오존발생기/질량유량계 : 2년

- 기상측정장비 : 3년

- 추진경위 (3년)

***	*******		*******
	******** *****	******	******** *****	*******
*****	***	**	***********	*****************
*****	***	**	***********	*
*****	***	**	***********	*

＊기상측정장비는 유효일자이내에 신청시 수수료 없음(단, 이동차 및 불합격 후 재검정은 수수료 부과)

3		추진계획

□ 외부전문기관 의뢰 정도검사

❍ 기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 내용 : 관련법규에 따른 기준과 주기에 맞춰 외부 전문 정도검사기관과 추진일정을 협의하여 유효기간 내에 정도검사 실시

❍ 외부 전문 정도검사기관

**********************

**********************************

***********************

*************************************************

※ 추후 대상 장비 및 항목 변경에 따라 소요 예산이 달라질 수 있음

*************************************************************************************

*******************************

❍ 결과보고 : 국가대기오염 정보관리시스템(NAMIS)에 성적서 등록

❍ 정도검사 예정 대상장비

팀 명	대기오염측정장비(대)			기상측정장비 (대)
	연속측정장비	미세먼지 수동시료채취기	오존발생기/ 질량유량계
*******	***	********* **********	********** **********	******** ******** ******** ********
*****	*	**********	*	*
*******	*	*	*	*
*****	***	***	**	**

□ (초)미세먼지 등가성 평가

❍ 기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 내용

- 수동시료채취기(1회/2년) : 26개소('25년 등가성평가는 23개소)

※ 기준시료채취기를 국가기준측정시스템으로 등가성 평가하여 인증받고,     인증 받은 시료채취기를 이용해 나머지 시료채취기를 등가성 평가하여    신뢰성 및 소급성 확보(10일 이상)

대기환경측정망 설치·운영지침 개정('24)에 따라 '24년부터 등가성

평가 주기는 1년 → 격년으로 변경

- 연속자동측정기(1회/2년) : 31개소('25년 등가성평가는 23개소)

※ 등가성 평가 받은 수동시료채취기와 비교평가 (PM10 : 14일 이상,     PM2.5 : 23일 이상)

❍ 평가방법 : 확보된 측정자료 회귀식의 기울기 및 절편값 만족여부

- 수동시료채취기 등가성 평가 기준

구분	평가기간	평가항목
		기울기	절 편
PM10	최소 10일 이상/회	0.9 ~ 1.1	-5.00 ~ 5.00
PM2.5			-2.25 ~ 2.25

- 연속자동측정기 등가성 평가 기준

구분	평가기간	평가항목
		최저,최고값 기준 측정기 및 농도차	기울기	절 편
PM10	연속 14일 이상/회	연속자동측정기 일평균 농도값의 최저,최고 농도차이 20 ㎍/㎥ 이상	0.9~1.1	-5.00 ~5.00
PM2.5	연속 23일 이상/회	연속자동측정기 일평균 농도값의 최저,최고 농도차이 15 ㎍/㎥ 이상		-2.25 ~2.25

❍ 결과보고 : 국립환경과학원으로 결과 공문발송 및 국가대기오염정보관리시스템(NAMIS)에 결과 등록

❍ 세부일정

대상장비(대)	장소	기간(월)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기준수동시료채취기 (4대)	국립환경과학원 미세먼지 정도관리센터
수동시료채취기 (26대)	연구원 옥상
연속자동측정기 (62대)	대기환경측정망 측정소 (31개소)

□ 대기환경측정망 측정장비 교정

❍ 기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 내용 : 유지보수용역(3社)을 통한 최소 월 3회 이상 장비교정 점검

※ 측정 자료의 신뢰도 제고를 위해 '23년 월 2회 이상 → 올해 3회 이상    으로 확대(예산 증액) 실시

❍ 결과보고 : 교정 점검 결과 보고서를 연구원에 제출하여 해당 항목 담당자가 검토 및 평가

□ 대기환경측정장비운영 교육

❍ 기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 측정장비 운영(측정원리, 장비조작법, 교정방법 등) 관련 교육훈련을 통한 직원의 역량강화

□ 대기 분야(환경대기 중 미세먼지) 품질 문서 보완 및 점검

❍ 기간 : 2024. 1. ~ 12.

❍ 내용

- 대기분야(환경대기 중 미세먼지) 품질 절차서 점검 및 보완 개정

- 미세먼지 시험지침서 점검 및 보완 개정

4		기대효과

❍ 신뢰성 높은 정확한 대기질 정보 및 개선정책을 위한 기초자료 제공

❍ 대기환경측정망의 안정적 운영을 위한 직원 업무 역량 제고

❍ 국제기준(ISO 17025)에 부합되는 대기분야 정도관리 시스템 강화

****************************

**************************************************