문서번호	물환경연구부-387
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석팀장	물환경연구부장
노방식	김진아	01/11
		차영섭
협 조

치과용수 관리지침에 따른

치과용수 수질검사 결과보고 (2023)

보건환경연구원

2024. 1.

물환경연구부

먹는물분석팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

치과용수 관리지침에 따른

2023년 치과용수 수질검사 결과보고

시민에게 안전한 치과진료를 제공하기 위하여 마련한 치과용수 관리지침에 따라 ****************의 치과용 치료용수 수질을 검사하고 그 결과를 보고함

□ 추진근거

- 서울시 보건소 및 공공의료기관 치과용수 관리지침

[보건의료정책과-5540(2019.2.18.)]

※ 치과용수 관리지침 수질검사 관련사항

가. 매년 2회 이상 수관을 통과한 치과용수를 검사

나. 허용기준 : 일반세군 100 CFU/mL 이하

다. 수질검사기관은 보건소 및 서울시보건환경연구원(1회 이상)을 이용

□ 추진내용

□ 검사항목 : 일반세균

□ 검사기간 : 2023.1.~12.

□ 검사방법 : 먹는물수질공정시험기준(ES5702.1c)

□ 검사대상

- ***************

․ **********************************************

***********************

․ ******************************************

□ 검사절차

관리지침수립	→	시료채취 및 의뢰 (연2회 이상)		→	수질검사 (보건환경연구원에서 연1회 이상 검사)
서울시 보건의료정책과		관원	보건소, 공공의료기관		보건소 및 보건환경연구원
		민원	위탁 공공의료기관
결과수합 및 관리	←	결과보고 (상반기 5.30까지, 하반기 11.30까지)		←	수질검사 결과회보

□ 추진결과

□ 검사결과 : ***********

- ******************************************

․ 장애인치과병원은 분기별로 검사를 의뢰함

※ 치과용수 수질기준 권고치(세균수, CFU/mL)

국가	미국질병관리본부 (기준치)	미국치과의사협회	EU	한국치과협회
기준	500	200	100	100

□ 결과조치

□ 의뢰기관(************)에 신속하게 결과 통보

⇒ 의뢰기관에서 보건의료정책과에 연2회(상․하반기) 결과보고

붙임 1. 치과용수 수질검사 결과 1부.

2. 서울시 보건소 및 공공의료기관 치과용수 관리지침 1부.  끝.