문서번호	정수과-334
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
심창우		김민섭	01/11
			서한호
협 조	행정관리과장			박세중
	주무관			김광묵
	주무관			양은영
	주무관			이구연
	주무관			윤좌헌

오존투입설비 오존농도계 소모품 구매 계획 보고

2024.  01.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

오존투입설비 오존농도계 소모품 구매 계획

고도 정수처리공정의 오존투입설비를 안정적이고 효율적으로 운용하기 위한 오존농도계 소모품을 아래와 같이 구입하고자 함

□ 현   황

○ 고농도 오존 농도계 : 총 3대 (UV 흡수식, 0 ~ 15wt%)

○ 용  존 오존 농도계 : 총 7대 (UV 흡수식, 0 ~ 1ppm)

○ 오존농도계 관련 소모품

품명	수량	규격 번호	교체주기	설치장소	비고
UV LAMP	3EA	810-0055-01	18개월	오존발생기실	고농도오존농도계 소모품
UV LAMP	5EA	421-0001-01	18개월	오존지하관랑실	용존오존농도계 소모품
3-way Solenoid Valve	1EA	351-0004-01	- (필요시)	오존지하관랑실	용존오존농도계 소모품
Cell Kit	1EA	870-0034-01	- (필요시)	오존지하관랑실	용존오존농도계 소모품
Preamp Board	1EA	870-0003-01	- (필요시)	오존지하관랑실	용존오존농도계 소모품

□ 오존농도계 관련 소모품 구매 필요성

○ 고농도 오존농도계(오존발생기실) 1,2호기 UV LAMP 교체일인 '21.11.15. 이후

약 25개월 운영(서울시 고도정수처리 운영매뉴얼Ⅱ근거 : 적정운전시간 18개월)

- 고농도 오존농도계 1호기 INDEX 28%(권장 사용 : INDEX 20% 이상)

○ 따라서 고농도 오존농도계 3호기를 포함한 용존 오존농도계(지하관랑실) 예비용품을 비축하여 안정적이고 효율적으로 운영하기 위함(5종 11개 소모품 구매)

※ 관련업체의 납품 소요기간 : 약5개월 (수입품으로 발주, 상당기간 소요)

고농도오존농도계 (오존발생기실)	용존오존농도계 (지하관랑실)

□ 계약방법 : 1인견적 수의계약

○ 근    거 :  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

제1항 제5호, 시행령 제 30조 제1항 제2호

○ 사    유 : 물품 구매금액이 20백만원 이하의 소액이며, 신속한 물품

구매·설치를 통한 오존 설비운영 중단 사전예방을 위하여

설치업체와 수의계약

○ 계약업체 : *****************

*******************

******************************

○ 소요예산 : *********************************

○ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축,

정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(정수비)

□ 향후계획

○ '24. 1 : 물품 발주 및 계약

○ '24. 3 : 업체 납품 완료 및 부품 교체 추진

******************

**************************

***********************

***************************

***************************

*************************

***********************