문서번호	정수과-407
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
박남규		김민섭	01/15
			서한호
협 조
	주무관			홍기웅

'24년 수질자동계측기 운영관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  1.

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

'24년 수질자동계측기 운영관리 계획

정수처리 공정별 수질상태를 실시간으로 측정하는 수질계측기를 효과적으로 유지·관리하여 수질사고를 사전에 방지하고, 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개요

□ 추진근거

○ 수도법 시행규칙 제9조 및 상수도시설기준 제8장(기계 및 전기·계측제어설비)

○ 수질자동감시시스템 운영관리 지침(본부 급수운영과-3562, ‘17.04.27)

○ 2022년 수질자동감시시스템 세부운영계획(본부 급수운영과-20129, '22.3.31)

□ 추진기간 : ‘24. 1~12월

□ 추진방향

○ 수도법, 정수처리기준 등 수질자동계측기 운영 규정 준수

○ 정수처리공정별 실시간 수질감시를 바탕으로 정수처리 안정성 확보

Ⅱ		운영 현황

□ 수질자동계측기 설치 현황 : 18종 109대

○ 공정별 구분 : 세부사항 붙임 참조

공 정 별	측 정 항 목	대수
취 수 장	(11항목) 탁도, pH, 잔류염소, 시안, 페놀, TOC, NH3-N, 조류, 전기전도도, 수온, 생물경보장치	12 대
착 수 정	(6항목) 탁도, pH, 잔류염소, 알카리도, 전기전도도, 수온	11 대
혼 화 수	(4항목) 탁도, pH, SCD, 응집제투입율측정장치(CAST)	8 대
침 전 지	(6항목) 탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도, 수온, 응집플럭형성측정장치(IPDA)	11 대
여 과 수	(3항목) 탁도, 잔류염소, 입자수	35 대
고도처리	(5항목) 탁도, TOC, 수온, 입자수, 용존오존	14 대
정 수	(5항목) 탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온	15 대
배 출 수	(3항목) TOC, pH, SS	3 대

□ 소요예산 : *********

○ 수선유지비(수질자동측정기 유지관리) : *********

- 원수 및 취수비 : ********, 정수비 : ********

○ 일반재료비(수질자동측정기 시약 등 구매) : ********

- 원수 및 취수비 : *******, 정수비 : *******

Ⅲ		세부추진계획

□ 수질자동계측기 유지관리

○ 수질자동계측기 점검 및 정비(연중 수시)

- 대    상 : 수질자동계측기 18종 109대

※ 배출수(3), 용존오존(7) 관련 계측기는 시설 담당자가 별도 관리

- 관리방법

․ 계측기별 제조사의 매뉴얼을 참고하여 자체 실정에 따라 점검 실시

․ 계측기별 담당자 및 대직자 지정을 통한 효율적 관리

․ 수질자동계측기 점검일지 작성 · 보고

○ 수질자동측정기 부품, 소모품 확보 및 관리 계획

- 구매방법 : 재고 현황에 따라 물연구원 통합구매 및 별도 구매

- 구매물품 : 측정기 센서, 시약 등 필수 소모품 및 각종 부품

- 관리방법

․ 계측기별 정비내용, 주요 부품 교체 이력 등 관리카드 작성

․ 소모품 등은 장비별 부품별로 분리 보관 및 소모품 대장 작성

․ 관리카드 및 대장 전자문서 보고(분기 1회)

○ 여름철 수질관리 대비 수질자동측정기 일제점검('24. 6월중)

- 목    표 : 장마철 고탁도 유입 시 측정기 오류로 인한 수질사고 예방

- 점검내용 : 시료 샘플링 펌프 사전 점검(모터, 임펠라 교체 등),      계측기 센서, 램프 등 부품 및 시료 튜빙 등 소모품 교체

○ 직원 대상 상시 교육 실시

- 교육대상 : 제어실 근무자 등 업무 관련자

- 교육내용

․ 잔류염소, 탁도, pH 등 주요 계측기 실측 방법 교육

․ 응급 상황 시 계측기별 점검 방법 등 매뉴얼 교육

□ 수질자동계측기 법정 정도검사

○ 관련 근거 : 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조(정도검사)

○ 목     적 : 계측기의 정확도 검증을 통한 측정자료 신뢰도 확보

○ 검사 주기 : 원·정수-2년, 배출수-1년

○ 검사 대상

구 분	계	원수	1,2계열 통합여과수	송 수	배출수(TMS)
항목(대수)	8	pH(1)	탁도(2)	탁도(1), 잔류염소(1)	TOC(1), SS(1), pH(1)
검사 주기		2년	2년	2년	1년(pH는 2년)

○ 2024년 실시 계획

- 일     시 : 2024년 하반기

- 검사 대상 : 7대

구 분	계	원수	1,2계열 통합여과수	송 수	배출수(TMS)
항목(대수)	7	pH(1)	탁도(2)	탁도(1), 잔류염소(1)	TOC(1), SS(1)

□ 수질자동감시시스템(워터나우) 운영

○ 관련 근거 : 본부 수질자동감시시스템 운영관리지침

○ 주요 내용

- 자동계측기 데이터 전송을 위한 전용서버(워터나우) 운영(정수센터→본부)

- 수질데이터 이상시 계측기 담당자, 중앙제어실 팀장에 경보문자 전송

· 신규 전입 및 담당자 변경 시 수신대상자 최신화

- 수질데이터 공개

· 공개방법 : 상수도사업본부 홈페이지

· 공개항목 : (취수) 탁도, pH, (송수) 탁도, pH, 잔류염소

- 유지관리 : 위탁업체(본부 선정)에서 분기별 1회, 고장시 수시점검 실시

Ⅳ		행정사항

□ 향후 계획

○ 워터나우 수질자동감시시스템 운영결과 보고 : 매월 10일까지

○ 수질자동계측기 법정 정도검사              : '24년 하반기

붙임 : 수질자동측정기 설치 현황 1부.  끝.