문서번호	미생물검사과-500
결재일자	2024. 1. 17.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
한지선		정관조	01/17
			조석주
협조

형광현미경 고장 수리 계획

2024. 1.

수질분석부

(미생물검사과)

형광현미경 고장 수리 계획

원생동물 검사를 위한 필수장비인 「형광현미경」의 고장(스테이지 밀림 및 터치패드 미인식) 발생하여 아래와 같이 보고하고 수리하고자 합니다.

2024. 1. 17.

보고자: 연구사 한지선

□ 장비명: 형광미생물검출시스템

장비이력
모델명	*************
물품분류번호	*******************
제조사	**************
구입처	**************
구입일자	2011년 7월 7일
구입가격	*******************************

□ 수리 이력: 형광램프 교체(2015. 11. 4, 2016. 7. 12, 2017. 8. 23, 2018. 12. 17, 2020. 4. 22, 2021. 9. 27, 2022. 7. 11, 2023. 3. 20), 할로겐램프 교체(2021. 11. 25), 프로그램 재설치(2022. 12. 21), 배터리 교체(2023. 12. 15.)

□ 수리 사유

○ 현미경 스테이지의 위치를 조절하는 조이스틱의 노후로 현미경관찰 및 사진 촬영시 슬라이드가 밀리는 현상이 발생되어 조이스틱 교체가 필요함

○ 본체의 터치스크린 터치패드가 작동하지 않아 배율 및 램프의 자동 변경에 어려움이 있어 터치스크린 교체가 필요하다고 판단됨

조이스틱	슬라이드 하단으로 밀림	터치스크린(우측)

□ 수리비용: **********************

○ 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리, 수질시험연구, 일반운영비, 공공운영비(실험장비 유지비)

□ 경제적 수리한계

○ 경제적 수리한계 금액(********)보다 수리비***********)가 많으나 원생동물검사에 필수적인 장비로서 향후 교체 구매 전까지 수리하여 사용하고자 함

- 경제적 수리한계 금액 계산

(최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수/(2×내용연수) × 취득가격)

= (*************************************************)

= ********

□ 향후계획: 부품교체 및 검수 후 수리비 지출

붙임  1. 산출기초조사서  1부.

2. 견적서          2부.  끝.