수질자동측정기 점검 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이선영	김미란	01/19
			이영세

우리 사업소에 설치·운영 중인 서초2올림터 유출부 수질자동측정기를 점검하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2024. 1. 18.(목)

보고자 : 환경8급     성명 : 이선영

1. 대  상 : 서초2올림터 유출부*************

2. 점검자 : 이선영, 유지관리업체(********)

3. 일  시 : 2024. 1. 17. ~ 1. 18.

4. 점검내용 및 조치사항

- 잔류염소 측정값이 ****으로 정상측정 불가

- 현장 수질측정값으로 교정 불가

- 측정기 업체에서 방문하여 점검 후 잔류염소 전극 교체

- 전압값 및 측정값이 불안정하여 안정화 후 실측값 농도로 교정실시

5. 작업사진

*	*
******************	**********
*	*
*********	**********

끝.