문서번호	대기환경연구부-1170
결재일자	2024. 1. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
실무연구관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
이제승	김광래	01/30
		최용석

2024년도 미세먼지 간이측정기 성능점검 계획

2024. 01.

대기환경연구부

(대기측정관리팀)

2024년도 미세먼지 간이측정기 성능점검 계획

대기질통합분석센터장 : 최용석☎570-3400 대기측정관리팀장 : 김광래☎3370 담당 : 이제승☎3485

미세먼지특별법 개정(’22.6)에 따라 서울시민에게 공개하는 간이측정망 장비의 성능점검이 의무화됨에 따라 법적기한인 ’24년 6월까지 점검을 완료하여 측정망 운영에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제24조(미세먼지 간이측정기 성능인증 등) 제6항

- 미세먼지 측정의 결과를 일반에 공개하는 자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 사용하는 미세먼지 간이측정기의 성능을 정기적으로 점검받아야 한다.

<신설 2022.6.10., 시행 2023.6.11.>

※ 법 시행 전 사용 간이측정기는 ’24.6.11.까지 성능점검 완료(이후 2년 6개월 주기적용)

ㅇ 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제25조(성능인증의 취소 등) 제4항

- 거짓 또는 부정한 방법으로 받은 성능점검, 성능점검 미실시, 성능점검 결과 기준에 맞지 않은 경우 ‘사용정지’ 가능

※ 다만, 성능점검 결과 기준에 맞지 아니한 경우 6개월 이내 재점검 허용

< 성능점검 방법, 평가항목 및 기준>

※ 관련규정 : 미세먼지특별법 시행규칙 별표2의2

□ 성능점검 방법(구분)

- 현장성능점검 : 측정기기가 설치된 현장에서 실시

- 반입성능점검 : 측정기기를 성능인증기관 시험실로 이동하여 실시

□ 평가항목(2개 항목) : 반복 재현성, 정확도

□ 성능점검 기준

구 분	반복재현성	정확도
적합	80% 초과	80% 초과
부적합	80% 이하	80% 이하

□ 성능점검 대상장비 현황

ㅇ 성능검검 대상 장비현황 : 520대

구 분	******	*******	합계
운영대수	*****	*****	520대

ㅇ 서울시 미세먼지 간이측정망 설치현황(’23.12.31.현재)

합 계 (’23.12.현재)	대기측정소 (정도관리용)	비산먼지발생 (공사장)	취약계층 (초교, 복지, 공원)	집중관리구역 (9개소)	녹색 교통진흥	기타배출 (자동차, 도장, 인쇄 등)	예비 (설치대기)
****	***	****	***	***	***	****	***

□ 추진방법

ㅇ 성능점검 방법 : 반입검사

- 성능점검 비용, 소요 기간 및 점검 일정, 성능기준 통과 용이성 등 고려

- 측정기 회수, 재부착 및 정밀점검, 예비테스트는 유지보수 용역업체***** 협조

※ 성능점검 전 측정기의 사전 정밀점검, 성능점검 기간 중 교정 수행은 장비제조사 및 용역업체 협조가 필수적이며, ’24년 용역 중 정기점검(정밀분해점검) 상반기 집중 실시

ㅇ 성능점검 절차

점검 의뢰	➡	반복재현성 평가	➡	등가성 평가	➡	성적서 수령
▸현장설치장비 탈착 ▸장비 정밀점검 (용역업체) ▸장비 성능점검 기관 입고		▸실내체임버 (5～55 ㎍/m3) ▸최대 30분 ▸3회 반복 수행 ※ 농도변화에 따른 측정기성능 유지여부 점검		▸기준측정기(β-ray)와 등가성 확보장비 ▸20회 이상 ▸3회 반복 수행 ※ 소급성이 확보된 측정기를 이용한 정확도 점검		▸성능점검 성적서 수령 ▸점검수수료 지급 ▸장비 현장부착 (용역업체) ※ 부적합시 재검 또는 장비폐기

ㅇ 성능점검 기관 및 점검 수수료

- 인증기관 현황(8개 기관)

한국산업기술시험원(경남), 한국환경공단, (재)한국건설생활환경시험연구원, (재)한국화학융합시험연구원, (사)KOTITI시험연구원, 한국산업기술시험원(서울), (재)부산테크노파크, (재)FITI시험연구원

- 성능점검 의뢰기관 : 상기 인증기관 중 2개 기관 선정

※ 성능점검 제도 시행 첫 회로서 2개 기관 선정하여 실시 후 비교평가

- 미세먼지 간이측정기 성능점검 수수료 가이드라인 (제정 2023.6.14.)

구 분	현장 성능점검	반입 성능점검
부가세 별도	484,000원	419,000원
부가세 포함	532,400원	460,900원

□ 추진일정

ㅇ 성능점검 기간 : 2월 ~ 5월 예정

ㅇ 세부 추진일정  ※ 일정은 성능점검 기관 및 용역업체 사정에 따라 변경가능

월별 일정	2월	3월		4월		5월		6월
1차 의뢰	260대
2차 의뢰			260대
재검사							-

□ 추진예산

ㅇ 사업예산 : **********

- 예산과목 : 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리, 사무관리비

- 산출근거 : ******************************

붙임. 성능점검 대상 간이측정기 현황표.  끝.