아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	은 평 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 1월 구급차 심장충격기 점검표

심장충격기 점검표				결재	담당자				1대장		119안전센터장
수색119안전센터-418					이건엽				조웅연		유재규
점 검 일 시	2023년 2월 6일		소방서/ 부서명	은평소방서 수색119안전센터
제품명(제조사)	ZOLL X-series Advanced		제조년일	2022년		6월
제품시리얼번호	AR22G069224		차랑번호 (설치장소)	998머5888		(구급차 내 비치)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태			√
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)			√
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√				유효기간 : 2024. 5.7.
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√				유효기간 : 2024. 5.7.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							해당없음
3.케이블 및 커넥터			√
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블							해당없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리			√
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			√
5. 일회용품			√
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리							해당없음
6. 작동 점검			√
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적			√
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			√				심정지 기준 ( 2 ) 회
점 검 자 소방교 이건엽

소방교	이건엽		진압1대장	조웅연		119안전센터장	02/06
유재규
협조자
시행	수색119안전센터-418	(	2024. 2. 6.	)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 320, 수색119안전센터 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-6981-6191	/전송	02-6981-6198	/	leeky625@korea.go.kr	/	부분공개(6)