문서번호	수처리연구과-2090
결재일자	2024. 3. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		이준호	03/05
			안재찬
협조

온라인 총유기탄소분석기 고장보고

서울물연구원

수처리연구과

온라인총유기탄소분석기 고장보고

우리과에서 사용중인 온라인 총유기탄소분석기의 부품이 노후되어 측정 값 낮게 측정됨에 따라 점검 후 고장 보고드림

1. 보고자: 수처리연구과 이광제

2. 고장 일시: 2024. 02. 27.(화)

- 점검일시 : 2024. 03. 04.(목)

3. 기기내역

- 기 기 명: 온라인 총유기탄소분석기

- 규 격 명: M9

- 구매일시: 2018년 10월

- 구매가격: 금69,336,680원

4. 사용현황

- 파일롯플랜트에서 생산된 고도정수처리수의 총유기탄소의 변화를 분석하는데 사용됨

5. 고장내용

- 5ppm 표준액 분석시 2ppm으로 낮게 측정됨

- 산화제(oxidizer) 실린지 리크 발생으로 실린지 교체 필요

- UV램프, sample pump head, resin bed 노후 및 오염으로 교체후 교정 필요

6.수리 및 교체 예상내용

품 명	수리비	경제적 수리한계 금액	비고
온라인 총유기탄소분석기(M9)	7,047,700	34,668,340	부가세포함

7. 소요예산: 금7,047,700원(부가세포함)

- 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리, 수도시험연구, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비, 실험장비 유지관리

8. 조치 및 향후계획

- 총유기탄소분석기의 주요 부품을 신속 수리하여 연구 수행

붙임: 1. 경제적 수리한계 계산 결과 1부.

2. 견적서 및 점검보고서 각 1부.  끝.