문서번호	정수과-2574
결재일자	2024. 3. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이승태		서홍교	03/07
			이철재
협조

활성탄지 2계열

입자계수기 고장 보고

2024.03

암사아리수정수센터

(정 수 과)

활성탄지 2계열 입자계수기 고장 보고

활성탄지 2계열 입자계수기 고장으로 입자계수 정보가 전달되지 않아 신속하게 수리하여, 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

□ 입자계수기 현황

구분	입자계수기
취득일자	**********
취득가격	************
제 품 명	**********
설치위치	********
용 도	*******

□ 고장 개요

ㅇ 고장일시 : 2023년 12월

ㅇ 고장내역

- 측정과정은 정상적으로 작동하나 측정값이 '0'에서 멈춰있음

- 겨울철 수온 때문에 측정값이 안나오는 것으로 업체측에서 판단했지만 수온이 높아져도 똑같은 현상 발생

- 측정값을 센서 보드를 통해 CPU로 이 측정값을 받는데 그 역할이 이루어지고 있지 않음

□ 조치내용

ㅇ 입자계측기를 수리하기 위해 2개월간 3회이상 업체가 방문 후 CPU제품 교체 및 프로그램 수정하였지만 똑같은 문제가 발생

ㅇ 센서보드 및 CPU를 제조업체(미국)으로 보내 이상상태 점검 후 수리 및 정산 조치(2개월 이상 소요 예상)

***************

**********************************************