문서번호	생활환경연구부-2590
결재일자	2024. 3. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		산업환경팀장	생활환경연구부장
김영일		이준연	03/13
			권승미
협 조

2024년 측정대행업체

대기분야 숙련도시험 평가 계획

2024. 3.

생활환경연구부

(산업환경팀)

2024년도 측정대행업체

대기분야 숙련도시험 평가 계획

대기분야(굴뚝먼지 시료채취 및 대기배출가스 자동측정기 운영능력)에 대한 측정대행업체의 측정·분석능력 적정여부를 판단하기 위한 2024년 측정대행업체 대기분야 숙련도시험 평가 계획을 아래와 같이 수립·시행하고자 함.

1	추진근거

□ 추진배경

ㅇ 시험·검사기관의 환경오염물질에 대한 일정 수준의 측정분석 능력 향상

ㅇ 환경오염물질에 대한 시험검사 결과의 정확성 및 신뢰성 확보

□ 관련법규 및 근거

ㅇ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조의2(시험·검사기관의 정도관리)

ㅇ 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 시행령 제13조의5(시험·검사기관 등)

ㅇ 「환경 시험·검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정」 (과학원 고시 제2023-76호)

2	추진개요

□ 숙련도시험 평가개요

ㅇ 국립환경과학원(환경측정분석센터) 주관하에 서울시 소재 측정대행업 등록업체에 대한 굴뚝먼지 등에 대한 측정·분석능력 평가

ㅇ 평가는 정기 및 수시로 구분 실시

- 정기 : 과학원으로부터 매년 시험 의뢰된 전 업체에 대해 평가 실시

- 수시 : 과학원에 측정대행업 신규 신청시 해당업체에 대해 평가 실시

ㅇ 평가 후 부적합 업체에 대한 조치

- 1차 시험 부적합 시 1회에 한하여 2차 재시험 실시

- 2차 재시험 부적합 시 검사금지 및 3개월 경과 후 신청에 의해 재시험 실시

□ 추진실적

ㅇ 최근 3년간 57개 업체 평가

구 분	정 기		수 시		비 고
	대상	부적합(1차)	대상	부적합(1차)
2021년	**	*	*	*
2022년	**	*	*	*
2023년	**	*	*	*

- 평가결과 부적합은 1차 시험 결과이며 2차 재시험에서는 모두 적합 판정(최종 부적합 없음)

3	2024년 숙련도시험 평가계획

□ 정기 평가계획

ㅇ 시험항목 : 굴뚝먼지 시료채취과정

ㅇ 시험장소

- 노원자원회수시설 대기오염물질 측정구 (2순위 : 마포자원회수시설)

※ 타 자원회수시설에 비해 시험공간 여유 및 안전성 등 진행이 용이함

ㅇ 시험일정

- 5월말 ~ 6월 초·중순경 실시 예정

※ 자원회수시설 자체 정비기간 등을 고려하여 관계기관 협의 후 추진

(전년도 경우  6월 12일 ~ 6월 19일 기간 진행)

ㅇ 평가대상업체

- 국립환경과학원에서 의뢰된 서울시 소재 측정대행업체 20여개소

(전년도 18개소에서 1~2개소 증감 예상)

ㅇ 평가방법 및 적합기준

- 평가방법 : 『대기오염공정시험기준 ES 01301.1d』 배출가스 중 먼지시료

채취방법(반자동식 측정법)

- 시료채취·분석능력 분야 평가

• 시료채취·분석업무 수행과정의 정확성

• 기술인력 및 관련 장비 등의 적정성

• 측정·분석자료 이해 및 작성, 기타 관련자료의 관리 등

- 평가시 중점사항

• 시료채취장치 누출검사, 수분량측정, 임핀저 등 장비의 적정 구성 여부

• 동·정압 및 배출가스 유속, 온도측정, 먼지농도, 유량 및 시간준수 여부

• 대기오염공정시험기준 중 등속 흡인계수 범위 90%~110% 유지 여부 등

- 적합기준

• 숙련도시험 채점표 점수 80점 이상이면 “적합” 판정

□ 수시 평가계획

ㅇ 시험항목 : 굴뚝먼지 시료채취과정, 대기배출가스 자동측정기 운영능력

- 굴뚝먼지 분야는 정기 평가계획과 동일

ㅇ 시험장소 : 측정대행업 신청업체 실험실

- 시험 시 사용하는 가스상물질(CO, SO2, NOx)이 고압가스(위험물)임으로 해당업체 방문하여 진행

ㅇ 시험일정

- 과학원에서 숙련도시험 평가요청 시 수시 진행

※ 현재 1개소 신청 및 평가 요청 - 3월중 평가 예정

ㅇ 대기배출가스 자동측정기 운영능력 평가방법 및 적합기준

- 평가방법

• 대기오염공정시험기준 ES 01304.2c 배출가스 중 일산화탄소(전기화학식법)

• 대기오염공정시험기준 ES 01307.1b 배출가스 중 황산화물(전기화학식법)

• 대기오염공정시험기준 ES 01308.1b 배출가스 중 질소산화물(전기화학식법)

- 오염물질 측정 및 측정결과 정확성 평가

• 측정원리, 장치구성 및 교정의 중요성 숙지여부

• 기술인력 및 관련 장비 등의 적정성

• 측정·분석자료 이해 및 작성, 기타 관련자료의 관리 등

- 평가시 중점사항

• 오염물질(CO, SO2, NOx) 항목별 교정용 표준가스 구비여부

• 측정기기 교정능력 및 적정 작동·운영 여부

• 반복성 등 측정 결과값 산출 및 보고서 적정 작성여부 등

- 적합기준

• 숙련도시험 채점표 점수 80점 이상이면 “적합” 판정

□ 평가위원

소 속	직 급	성 명	비 고
생활환경연구부 (산업환경팀)	환경연구사	김남진
	환경연구사	채호승
	환경 6급	김영일
	환경 6급	신덕영
	환경 7급	김지훈

※ 먼지 및 가스상물질 시료채취·분석 경험이 있는 출장직원으로 선정

평가는 당일 인력 여건에 따라 2인 또는 3인 1조로 구성·운영

4	행정사항

ㅇ 서울시 자원회수시설과에 자원회수시설 이용 등 평가관련 업무협의

ㅇ 향후 국립환경과학원으로부터 2024년 정기 숙련도시험 평가 의뢰 시

평가일정 등 세부계획 별도 수립 시행 예정(5월경)

ㅇ 숙련도시험 관련 모든 제반사항은 국립환경과학원에서 배포한 "대기         분야 숙련도시험 세부지침"에 따라 진행.

- 평가완료 후 평가관련 자료 일체 국립환경과학원 제출.

ㅇ 숙련도시험 평가의 적정성 확보 및 평가능력 향상을 위해 평가위원          자체교육 실시.  끝.