문서번호	정수과-3310
결재일자	2024. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
전도현	03/26
	이철재

「활성탄흡착지 1계열 용존오존농도계」

점검결과 및 조치계획 보고

2024. 03.

암사아리수정수센터

(정수과)

「활성탄흡착지 1계열 용존오존농도계」

점검결과 및 조치계획 보고

우리 센터 내 운용중인 활성탄흡착지 1계열 용존오존농도계 고장으로 점검결과 및 조치계획을 보고드림

□ 추진배경

ㅇ 일일상황종합보고(2024.02.25.)-제어실 일지

- 일지 내용 : 용존오존농도A 계측기 이상

□ 점검개요

ㅇ 점 검 일 : 2024.03.22.

ㅇ 점 검 자 : 정수과 담당자, **************

ㅇ 점검방법

- 제조사 검교정 장비를 활용하여 측정치 비교

- 농도계 내부 부품 상태 확인

□ 점검결과

ㅇ 점검내용

****************************************************************************

ㅇ 활성탄지 출입자 안전과 시급성을 고려하여 소모품 구매 후 제조사(전문업체)에 의뢰하여 정비하고자 함

ㅇ 정비 후 실제 측정값과 계측기값 비교 측정하여 필요 시 보정 실시

□ 조치계획

ㅇ 건    명 : 활성탄흡착지 1계열 용존오존농도계 정비

ㅇ 소요금액 : ***********

- 정비내역 : **************

ㅇ 결제방법 : 부서 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

- 소액으로 2개 업체 비교 견적 후 최저가 제시 업체와 구매

- *********************************************

ㅇ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(오존설비 수선유지 및 안전관리)

붙임  1. 일일 상황 종합보고(발췌) 1부.

2. 산출기초조사서(견적서 등 포함) 각 1부.  끝.