문서번호	미생물검사과-3904
결재일자	2024. 5. 8.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
한지선		정관조	05/08
			조석주
협조

바이러스실험실 역상현미경 고장 및 수리 계획 보고

2024. 5.

수질분석부

(미생물검사과)

바이러스실험실 역상현미경 고장 및 수리 계획 보고

바이러스 검사를 위한 필수장비인 「역상현미경」의 세포 확인용 모니터의 고장으로 아래와 같이 보고하고 수리하고자 합니다.

2024. 5. 7.

보고자: 연구사 한지선

□ 장비명: 역상현미경(주사전자현미경)

장비이력
모델명	***********
물품분류번호	*****************
제조사	**************
구입처	**************
구입일자	2000년 12월 5일
구입가격	******************************

□ 수리 이력: 없음

□ 수리 사유

○ 바이러스 검사용 BGMK 동물세포 관찰(바이러스 표준시험방법에 의해 분기별 약 120개 플라스크를 매일 또는 격일로 현미경 관찰)에 사용되는 현미경의 모니터 노후로 전원이 들어오지 않는 고장이 발생하여 관련 부품을 수리하고자 함

○ 모니터 비사용시 접안 렌즈만을 이용하여 현미경 관찰할 경우 초점 조절, 플라스크 위치 이동, 접안 렌즈 접촉을 위한 장시간 특정 자세 유지 등으로 인한 분석자의 근골격계 부담이 매우 큼

○ 분석자의 안전, 편의 및 다수 분석자의 세포 동시 관찰을 위해 고해상도의 현미경용 모니터 및 카메라로 교체(수리)가 필요하다고 판단됨

***************************************************************************

□ 수리비용: **********************

○ 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리, 수질시험연구, 일반운영비, 공공운영비(실험장비 유지비)

□ 경제적 수리한계

○ 경제적 수리한계 금액**************보다 수리비************가 많으나 바이러스 검사에 필수적인 장비로서 현미경 주요 기능에는 이상이 없어 향후 교체 구매 전까지 부품을 수리하여 사용하고자 함

- 경제적 수리한계 금액 계산

(최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수/(2×내용연수) × 취득가격)

= (**************************************************)

= ************

□ 향후계획: 부품교체 및 검수 후 수리비 지출

붙임  1. 산출기초조사서  1부.

2. 견적서          2부.  끝.