수질자동감시시스템 점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이선영	김미란	05/17
			이영세

우리 사업소에 설치·운영 중인 수서배수지 수질자동감시시스템에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2024. 5. 16. (목)

보고자 : 환경8급     성명 : 이선영

1. 대  상 : 수서배수지

2. 점검일 : 2024. 5. 8. ~ 5. 16.

3. 내  용

- 수서배수지 수질자동측정기 데이터 홀딩

- 현장 점검 결과 수질자동감시시스템 셧다운

- 기전팀 및 수질자동감시시스템 설치 업체 전기 점검

- 전력공급되나, 변환기 및 함 내 램프, 팬 작동 불가

4. 원인 및 조치사항

- 지하2층 위치로 결로가 심하여 부식으로 인한 비가동

- HACH 수리업체를 통한 변환기 전체 점검

5. 점검사진

*	*
*****	*******

6. 향후계획

- 메인보드 내 파워서플라이, 휴즈들 모두 고장으로 구입교체 필요

- 외함 내 램프 등 및 팬 구입교체 필요

- 관련업체들 비교견적으로 최저가 구입교체 예정.  끝.