문서번호	진료부-4779
결재일자	2024. 5. 22.
공개여부	부분공개(5)

주무관		치과과장		진료부장					결재
유주희		05/22
협 조	송우현		송우현
	공은영

의료기기 (유니트체어 외 2종) 수리결과보고서

의료기기명

물품일련번호(식별번호)

취득금액

구매일자

비고

****************

****************

********

***************

***************

***************

**************

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

**********

**********

*******

*******

*******

*******

*******

***********

***********

**********************

***********

***********

***********

○ 수리 결과

수리 결과	○ 유니트체어(진료실2) : 시린지 물라인 및 타구대 밸브 교체, 스켈러 전체라인 교체 ○ 유니트체어(진료실3) : 시린지 물라인 교체, 메탈석션 스위치 교체 ○ 광중합기 배터리 교체함 ○ 치과용핸드피스(high) 3개 : 카트리지 교체 및 세정세척 ○ 치과용핸드피스(low) 1개 : 해드캡 교체 및 카트리지 교체

○ 사진

수리 후

위의 장비에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.