아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시은평병원
수신	내부결재
(경유)
제목	Biological Indicator 배양검사 결과 통보(치과)

1. 치과에서 사용하는 고압증기멸균기의 멸균 효과 측정을 위해 멸균과정에 노출되지 않     은 Control Biological indicator와 멸균과정에 노출된 Biological indicator의 배양검사     결과를 다음과 같이 통보 합니다.

- 배 양 검 사 결 과 -

검체번호	접수일자	멸균종류	배양온도	배양시간	결과	비고
검체1(STEAM용)	2024.5.27월)	멸균과정 노출 전	60℃	after24min	Positive	치과
검체2(STEAM용)	2024.5.27(월)	멸균과정 노출 후	60℃	after24min	Negative	치과

끝.

주무관	강유미		가정의학과장	김경희		노인정신건강의학과장	05/29
고상현
협조자
시행	진료부-2659	(	2024. 5. 29.	)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90, 진단검사실 (응암동)	/	http://ephosp.seoul.go.kr/
전화	02-300-8281	/전송	02-300-8097	/	yumik68@seoul.go.kr	/	대시민공개