문서번호	미생물검사과-4541
결재일자	2024. 5. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
이지연		정관조	05/30
			조석주
협조

형광현미경 고장 수리 계획 보고

2024. 5.

수질분석부

(미생물검사과)

형광현미경 고장 수리 계획

원생동물 검사를 위한 필수장비인 「형광현미경」의 형광램프 교체사유가 발생하여 아래와 같이 보고하고 수리하고자 합니다.

2024. 5. 30.

보고자: 연구사 이지연

□ 장비명: 형광현미경

장비이력
모델명	*************
물품분류번호	*******************
제조사	**************
구입처	**************
구입일자	2011년 7월 7일
구입가격	*******************************

□ 수리 이력: 형광램프 교체(2015. 11. 4, 2016. 7. 12, 2017. 8. 23, 2018. 12. 17, 2020. 4. 22, 2021. 9. 27, 2022. 7. 11, 2023. 3. 20), 할로겐램프 교체(2021. 11. 25), 프로그램 재설치(2022. 12. 21), 배터리 교체(2023. 12. 15.), 조이스틱 및 터치스크린 교체(2024. 2. 26.)

□ 수리 사유

○ 램프 교체 시간인 200시간 초과(현재 203시간 사용)

2024. 5. 30. 현재 누적사용시간

□ 수리비용: ******************

○ 예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리, 수질시험연구, 일반운영비, 공공운영비(실험장비 유지비)

□ 경제적 수리한계

○ 경제적 수리한계 금액(**********)보다 교체비(********)가 적으므로 본 장비를 수리하여 사용하고자 함.

- 경제적 수리한계 금액 계산

(최초 연도의 최대치 × 취득가격) - (사용연수/(2×내용연수) × 취득가격)

= (***********************************************)

= **********

□ 향후계획: 부품교체 및 검수 후 수리비 지출

붙임  1. 산출기초조사서  1부.

2. 견적서          2부.  끝.