6월 심장충격기 점검표(6-1호)				결재	소방장				지휘1팀장		현장대응단장
현장대응단-3550					정기훈				남창수		06/27
											김정희
점 검 일 시	2024년 6월 27일		소방서/부서명	동작소방서 현장대응단
제품명(제조사)	고급형자동심장충격기		제조년일	2017-06
제품시리얼번호	AR17F025231		차랑번호 (설치장소)	998라2001
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			∨
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			∨
- 1개이상의 여분 패드가 있음			∨				유효기간 : 25.05.27.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			∨
- 심장충격 패들 케이블
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			∨
4. 배터리
- 완충되어 있음			∨
- 완충된 여분 배터리 있음			∨
5. 일회용품
- 심전도용 전극			∨
- 기록용지			∨
- 패들인 경우 전극용 젤리
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			∨
- 심장충격 기능 이상 없음			∨
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			∨
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 5 ) 회
점 검 자 계급 소방장 성명 정기훈								정기훈