수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	02/28 代김인웅

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.  2.  28.

보고자 :  공업7급  이대영

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 2. 28(금)

□ 점검지점 : 천호동,암사동,암사1동,고덕동,강일동,길동(배)

□ 점 검 자 : 이대영, 강혜성

□ 점검내역

가. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
천호동	0.42	0.37	0.42	오차범위(±0.02)
암사동	0.40	0.39	-
암사1동	0.43	0.36	0.43
고덕동	0.43	0.41	-
강일동	0.41	0.39	-
길동(배)	0.46	0.45	-

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

□ 보고자 의견

○ 수질자동측정기 현장점검결과 잔류염소 측정값이 오차범위내에서 운영되고 있었음.  끝.