출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	운영팀장	광암아리수정수센터소장
	권상동	윤광석	02/05 이철해

	온라인 pH 자동계측기(포터블 포함) 정도관리 기법 비교 및 업무 협조를 위하여 강북 취수장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.02.05
보 고 자 : 기계(운영)6 권상동

보 고 내 용
일 시	2014.02.05.(수):10:30~15:00
건 명	출장결과보고서(02월05일)
내용	○ 출장건명 : pH 계측기 센서 유지관리 기법 비교 및 업무협조 ○ 출 장 지 : 강북취수장 ○ 출 장 자 : 기계(운영)6 권상동 ○ 내용 : - pH 센서 관리는 일반 알칼리나 잔류염소 센서 관리 보다 훨씬 더 세심한 관리가 요구됨 -PH 의 정확한 값을 알아내는것이 굉장히 어려움 – 알칼리 농도와 같이 중화적정등 실험으로 간단히 확인 할 수 있는 방법이 없으므로 표준용액(4,7,10) 으로 캘리브레이션을 하여하 하는데 매번 캘리브레이션을 하여도 여러 이유로 정확한 값을 알아내기는 힘듬. - 우리사업소 온라인 PH 데이터 관리는 현재 표준용액으로 캘리브레이션 한 후 표준용액 측정값(pH7용액 10도씨 –7.06)이 포터블 센서로 수차례 측정하여 재현성 유지되고 측정값이 근사치를 나타내면 이값을 기준으로 온라인 센서를 보정 하고있음.
비 고