문서번호	운영팀-506
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영팀장	광암아리수정수센터소장
김홍석	代강석규	02/18 이철해

입자계수기 고장 및 조치 계획 보고

2014.  2

광암아리수정수센터

(운영팀)

입자계수기 고장 및 조치계획 보고

우리정수센터에서 운영중인 공동수로용 입자계수기 적외선 센서의 고장발생으로 입자계수 측정이 불가하여 조속히 수리하여 수질관리에 철저를 기하고자 합니다.

1.수리대상 계측기 현황

○ 기기명 : 2,3계열 입자계수기(PC-401)

○ 제조사 : NASEC(미국)

○ 센서 모델명 : LD 400-EX

○ 시리얼 NO : 1번 HM 400-1.0-2169, 2번 HM 400-1.0-2166

○ 설치일자 : 2009. 12월

2.고장 내용 및 조치계획

○ 2014.2.10. 10:30경 2,3계열 입자계수기 순찰 점검중 공동수로용 센서 2개 고장신호를 발견하고 납품업체(그린텍 INC) A/S 팀에 문의결과 적외선 센서   레이저 다이오드 소손으로 교체 필요한 것으로 판정 – 수리시 캘리브레이션 필수임

○ 현재 여과수용 입자계수기 센서는 정상 운전 중으로 입자수 감시에 차질 없이 운영하고 있음.

○ 수리내역 : 레이저 다이오드 교체(2개) 및 쎈서 캘리브레이션

○ 전문업체(그린텍 INC)에 위탁 수리 후 대가 지급

○ 소요예산 : 금삼백만원 내외.

○ 수리 기간 : 약 1개월

○ 위탁수리 업체현황

-상호 : ㈜그린텍INC(☎ 031-345-0190)

-주소 : 경기도 안양시 동안구 관양동 954-6 성지스타워드 1415호

-대표자 : 이 창 우

첨부 : 1. 고장부품 사진 2부.

2. A/S점검보고서 1부. 끝.