수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	02/24 장성만

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.  2.  24.

보고자 :  환경8급  강 혜 성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 2. 24(월)

□ 점검지점 : 암사1동(명일초교)

□ 점 검 자 : 강혜성, 김명주, 수질팀장

□ 점검내역

가. 통신이상

- 일 시 : 2014.02.22. 11:00 ~ 02.24. 15:00

- 원 인 : 초등학교 별관에 설치된 배전반의 자동타이머 공사시, 수질측정기의

메인차단기의 전원을 차단으로 장시간 측정기 비가동으로 전항목 데이터 홀딩

- 조 치 : 차단기전원의 강제종료 주의 및 차단기 전원 투입

나. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
암사1동	0.40	0.44	0.40	오차범위(±0.02)

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

□ 보고자 의견

○ 암사1동지점의 데이터홀딩은 학교자체 배전반 공사로 인한 전원차단으로 측정기 메인차단기 전원 투입과 동시에 정상가동되었으며, 잔류염소 농도는 오차범위를 벗어나 실측값으로 교정하여 현재  안정적으로 운영되고 있었음.  끝.