경연대회 사용 장비현황

제 품 명	심실제세동 실습 마네킹
모 델 명	Resusci Anne CPR-D	제품번호	320055	제조국/제조사	노르웨이/Laerdal
*심실제세동기는 포함되지 않습니다.*
용 도	실제 심정지 환자가 발생한 상황을 구현하여, 심실제세동기를 마네킹 흉부에 직접 연결 하여 실습할 수 있는 마네킹
규 격	- 2015년 가이드 라인 적용제품일것 - 제세동을 실습이 가능한 마네킹 - 마네킹 흉부에는 실제 환자에게 제세동할 때와 동일한 위치에 충격전달이 가능한 접속장치가 부착되어 있어 자동식과 수동식 심실제세동기 모두 자유로이 사용 가능 - 심장 리듬을 가상적으로 발생시킬 수 있는 시뮬레이터(MicroHeartsim) - 심전도 시뮬레이터를 통하여 5가지 이상의 심전도 구현 가능 - 구조요청/호흡확인/심실제세동기 도착 등의 등록/저장 가능 - 마네킹을 통해 제세동 실습뿐 아니라 기본 심폐소생술 실습 가능 - 심폐소생술 실습 시 그 평가 내용을 확인할 수 있는 모니터 및 프린터 기능 - 모니터와 프린터는 일체형(SkillReporter) *-********************************** ************************************************ ************************************** **************************************************** ********************************************** ******************************************* ********************************************** ********************** ******************************************* ********************************************** ****************************************** ************************ - 평가 내용 우리말 출력

품 명	자동심장충격기 트레이너
규 격	CU-ERT	제조사/제조국	(주)씨유메디칼/한국
제품사진
용 도	BLS 및 자동 체외형 제세동기의 이용을 포함하는 교육 및 응급상황에 이용되도록 설계되어 있으며, 실제로 제세동 쇼크를 전달할 수 없기 때문에 응급 상황에서는 사용할 수 없다.
규 격	1. 모든 마네킨에 교육이 가능할 것. 2. 리모콘을 이용한 10가지 시나리오를 제공할 것. 3. 자동제세동기(모델명:CU-ER1)와 동일한 운영모드를 제공할 것. 4. 재사용이 가능한 연습용 패드를 제공할 것. 5. 응급구조사가 안전하고 간편하게 사용할 수 있도록 자동기능이 있을 것. 6. 상황에 대한 주요메세지가 한글 음성 및 자막으로 표시될 것. 7. 충전용 배터리 및 AC 전원을 사용할 수 있을 것. 8. 2015 New CPR Guidelines 에 따라 CPR 과 전기충격 프로토콜이 변경될 것. [제 세 동 기] * 운영방식 : 반자동(Semi-automated) * AED모드 : 50Ω 부하에 150J * 출력파형 : 이큐브 바이페이직 (Truncated exponential type) * 충전 시간 : 10초 미만 * 민감도 및 특이도 : Meets AAMI DF39 가이드라인 충족 * 감지 범위 : > 0.1mV [ECG 모니터(시뮬레이션)] * 대역폭 : 모니터링 모드 0.3에서 40Hz(-3dB) AED모드(EMS) 1에서 30Hz * ECG 크기 : Auto-scaled(0.3에서 1mV 신호들은 10mm/mV 게인으로 디스플레이, 그밖음 범위에 대해서는 피크는 피크 값이 LCD 디스플레이에 10mm로표시) * 심박수 : LCD 디스플레이에 디지털 표시, 30에서 300bpm(±2%) [음성 및 문자 지시] * 응급 처치 중 사용자에게 음성 및 텍스트 지시 제공 * 모든 사용자 인터페이스는 편리한 사용과 엑세스를 위해 현지 언어로 제공 [데이터 저장 및 관리] * 12시간의 이벤트 및 ECG 기록 [디 스 플 레 이] * 스크린 타입 : 고해상도 그래픽 LCD 디스플레이 * 스크린 크기 : 4“(10.16cm), 320*240픽셀 * 갱신 속도 : 25mm/sec, nominal * 뷰 시간 : 3.2초 [크기 및 중량] * 크기 : 350*250*95mm(가로*세로*높이) * 무게 : 약 1.4kg(외장 배터리 팩 제외 시)