문서번호	수처리연구과-1179
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수처리연구과장
협 조

고압멸균기 고장보고서

상수도연구원

수처리연구과

수처리연구과에서 사용중인 고압멸균기가 부품노후화로 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

일  시 : 2014.4.23

보고자 : 보건연구사 최연규

□ 장비개요

ο 장 비 명 : 고압멸균기 (JISICO J-NAS3)

ο 구 입 일 : 1999년 8월 25일

ο 구입가격 : 2,196,000원

ο 설치장소 : 별관2층 정수처리실험실

ο 용    도

- 미생물 실험을 위한 배지 및 초자멸균

- 미생물 폐기물 멸균

□ 고장내용

ο 증    상

- 전원을 켜면 바로 꺼지고 차단기가 내려감

- 멸균조건인 121℃ 1기압에서도 타이머가 작동하지 않아 자동종료되지 않고

장시간 가동되어 과열의 우려가 있음

ο 점검결과 : 업체 엔지니어에게 문의결과 히터노후로 인한 문제로 부품(히터) 교체가 필요한 것으로 판단됨.

□ 조치계획

ο 납품업체에 의뢰하여 노후부품을 교체하고 장비를 정상운영함으로써 연구과제 수행에 만전을 기하고자 함.

ο 예상소요금액 : 20만원

ο 예상소요시간 : 부품 구매발주후 1주. 끝  .