■ 소방장비관리법 시행규칙 [별지 제21호서식]
소방장비 고장발생 보고서
소방장비명	주 들것		관리부서			노량진119안전센터
고장일시	2022.11.25. 08:40		고장발생 장소			차량장비점검 중
조치사항	예비용 주 들것으로 교체 후 고장 장비는 창고에 별도보관.
원인 및 상태	자주 사용되는 구급장비이며 과부하로 인한 부품 파손이 발생한 것으로 추정됨. 들것 위로 사람이 탑승할 경우 파손부위로 들것이 쳐지는 등 불안정한 모습을 보여 사용이 불가능함.
소방장비운용자 의견	금속 부품 파손으로 부품 교체와 정밀 점검이 필요함.
그 밖의 사항	전체 사진	파손 부위			비파손 부위
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용			소방장비운용자			비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 11월 25일 소방장비운용자 계급 소방교 성명 송 현 섭 (서명 또는 인) 소방기관의 장 귀하
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]