공기순도분석기 사용법

1

분석기 사용법

작동순서

전원 켜기(ON/OFF 버튼)

․ Calibration(센서 검교정) 날짜와 배터리 상태 확인

공기충전기에 고압용 레귤레이터 연결 후 분석기 공기흡입구에 연결

※ 흡입압력이 최대 10bar 이하인지 반드시 확인

냄새 테스트(Odor Test) 버튼

※ 심각하게 오염된 공기로 분석을 진행하면 분석기에 손상을 줄 수 있으므로 분석진행 불필요

공기성분 분석용 앰플(검지관)에 따른 측정시간 설정

․ 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO2), 수분은 자동 설정됨

․ 오일은 종류에 따라 시간 설정

※ 장비보관함에 내재된 공기충전기 오일에 따른 분석시간 자료

(TESTS TIMES FOR COMPRESSOR LUBRICANTS USING DRAGER OIL TUBE)             참조 - 공기순도분석기 모델명 : F3001

※ 오일 종류를 모를 경우 15분[Preset Time에서 15분(Default)선택] 설정

․ 모든 설정이 완료되면 “Y" 선택

디스플레이가 나타나면, 5분간 Purge(정화) 시작

공기성분 분석용 앰플(검지관) 삽입

※ 커터로 앰플 양쪽 끝을 자른 후 화살표 머리방향(→)이 외부를 향하도록

반드시 확인 후 삽입

분석 시작

․ 앰플별 측정시간 카운트다운(화면 왼쪽)

․ 산소 함유량, Air line 온도 및 압력, 대기온도가 화면상에 함께 표시됨

분석 종료

앰플별로 분석시간이 종료하면 분석기에서 제가 후 판독하고 결과표에 기록

․ 판독방법은 작동메뉴얼(원본)책자 부록2(Page9) 참고

※ 특히 오일 판독시 주의

․ 사용한 앰플 안전폐기에 관한 사항은 부록3((Page10) 참고

공기충전기 밸브를 잠그고 냄새 테스트 버튼을 눌러 기기내 주입공기를  완전히 빼낸(“0”확인) 후 고압 레귤레이터 제거

2

오일종류

공기충전기 모델별 오일 종류(예시)

※ 오일 측정 시간 설정을 위해 모델별 오일 종류 반드시 확인 필

연번	모 델 명	제작사 (제조국)	오일 구분	오 일 명 칭	비고
1	MSF-1500S MSF-1000S MSF-2000DEN 등	명수리 (한국)	S	Mobile RARUS 827
2	V-10H, V-3, J2B-HU 등	바우어 (독일)	M	BAUER-Kompressoren Special Compressor oil part no.N22138
			S	BAUER-Kompressoren Special Compressor oil part no.N19745
			M	BP Energol RC 150
			M	DEA Actro EP VDI.150
			S	LIQUI MOLY LM 750 with corroslon protection
			S	Anderol 755
			M	Shell Corena P150
3	AIF 100CS AIF 750CS	아일에어텍 (한국)	S	Anderol 555(구.500)

(M : 천연 오일, S : 합성 오일)

- 공기충전기 모델별 전용 오일 종류 및 규격품 여부 반드시 확인

- 필터케이스 개방하여 필터 종단부 오염시 분석 시행 불필요

- 분석 시행 중 공기충전기 이상 발생시 즉각 가동을 중단 제작사 또는 구입처에 문의

3

기 타 사 항

작동메뉴얼 및 교육용 동영상 자료 활용

기타 자세한 사항은 관련업체 문의

☞ 삼정교역 ☎ 02)847-5057(대표 조병각 ************)