과   업   지   시   서

(산성우자동측정기)

1.  목  적

본 유지보수용역은 서울시보건환경연구원 대기질통합분석센터 기후대기팀에서 설치 운영하고 있는 산성우자동측정기(강우량, pH, 전도율)를 전문업체에 유지보수용역을 의뢰하여 정기적인 점검, 표준교정 및 고장수리를 수행하게 함으로서 측정기의 원활한 정상 가동을 통한 측정기의 정확성과 자료의 신뢰성을 향상시키며, 자동측정망을 효율적이고 체계화된 유지관리 시스템으로 정착시켜 서울시 환경정책 수립에 만전을 기하고자 한다. 이 사업은 서울특별시 보건환경연구원장을 “발주기관”으로 하고, 유지보수업체를  “계약상대자”로 하여 『산성우자동측정기 유지보수용역』계약을 체결하여 본 과업을 수행한다.

2.  유지보수용역 업무의 대상기기

분 류	대 상 기 기	대상기기 대수	비 고
산 성 우	장비명 : 일본 Ogasawara Keiki 산성우측정장비 측정항목 : 강우량, pH, 전도도	5대
측정소		서울시산성우측정망 5개 측정소

2.  산성우측정장비가 설치된 측정소(5개 지점) 위치

지 점	주 소
구 로	구로구 가마산로 27길 45(구로고등학교 내)
광 진	광진구 광나루로 571(구의정수사업소 내)
북한산	강북구 삼양로 181길 387(802전투경찰대 주변)
양 재	과천시 장군마을 3길 30(보건환경연구원내)
용 산	용산구 한남대로 136(중부기술교육원 본관옥상)

3.  유지보수용역 업무의 범위

가.  보수 점검 업무

1)  정기점검(총분해점검)

"발주기관"으로부터 측정기의 유지보수용역 업무를 부여받은 "계약상대자"는 측정기의 정확도를 유지하기 위하여 계약기간 중 1회 측정기기의 Overhaul을 실시한다. 실시 전후에 측정장비의 총분해점검에 대한 계획서 및 결과보고서(일시, 측정소명, 점검 세부내역, 소요 부품 및 금액 등)를 발주기관에 제출해야 한다.

(1) 주 기 : 1회/년

(2) 인 력 : 중급기술자 중 1인 이상

(3) 점검내용

가) 측정기의 정밀 분해검사

나) 성능저하 부품의 교체 및 측정기의 정밀 진단

다) 표준물질에 의한 교정과 보수․점검 등

2)  통상점검

"계약상대자"는 2.의 대상기기에 대한 통상점검은 측정소별로 월1회 이상 점검 및 보수를 실시한다. 점검완료 후 점검사항 통상 점검표 기록, 교정자료를 첨부하여 제출하여야  한다.

(1) 주 기 : 1회/월

(2) 인 력 : 고급숙련기술자이상 중 1인 이상

(3) 점검내용

① 장비구성 unit의 세정

② pH와 전도도 교정

③ 산성우 시료의 수거 및 채수병 세정

④ 전극 내부액 보충 및 점검

⑤ DATA 처리장치 정상작동 및 자료점검

⑥ 각 Valve 동작상태 점검

⑦ Sampling조 및 측정부 세정

⑧ Rain sensor 동작상태 점검

⑨ Sample-Controller 동작점검

그 밖에 장비의 정상가동과 자료수집에 필요한 사항 점검

(단, 정기점검과 중복 시는 통상점검을 실시한 것으로 간주한다.)

3)  긴급점검(고장보수)

"계약상대자"는 2.의 대상기기 고장 및 측정 DATA에 이상이 발생하였을 경우   "계약상대자"는  "발주기관"의 요청(유선 또는 공문)시 24시간 이내로 현장에 출동하여 긴급수리점검에 착수하여야 하며, 토ㆍ일 ㆍ공휴일에 고장 및 이상이 발생했을 경우 현장에 출동하여 수리하여야 한다. 통상점검과 중복 시 통상점검 1회를 실시한 것으로 간주한다.

나.  실시 계획

"계약상대자"는 3. 가.에 규정한 보수 점검 업무는 매월마다 실시계획서를 작성하여 전월 10일까지 "발주기관"에게 제출하고 별도 지시사항이 없는 한 계획서대로 실시한다.

4. 용역비의 지급방법

가. 대가의 지불

"계약상대자"가 유지보수용역을 하고 있는 산성우자동측정소(구로, 광진, 북한산, 양재, 용산) 측정기의 매월 정상 DATA의 전체 가동률에 따라 매월 대가를 지불한다.

매월 대가의 지불 = 계약금액 중 월지급액 × 전 측정기의 가동율

나. 삭감조치

1)  "계약상대자"가 유지보수용역을 하고 있는 산성우 측정기기 중 기기이상으로 1개월을 초과해서 비정상 가동되는 측정기가 있을 때에는 아래와 같이 월 삭감액을 계산해서 월지급액에서 추가 삭감한다.

월지급액

삭감액 = ───────── × 1개월 초과 미가동 측정기 수

전측정기수

2) 단위 측정소 가동률이 60% 미만일 경우 당해 측정소 월지급액을 전액 삭감한다.

3) 통상점검을 미실시할 경우 통상점검 전체회수에서 미실시한 횟수만큼 매월 대가 지불액에서 삭감한다.

통상점검 미실시 횟수

삭감액 = ─────────────── × 매월 지불대가

전 측정소 수 × 1회

4)  위 4. 나. 항중 1), 2)의 중복 시 최고 삭감액이 되는 항을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 정상가동 삽입

측정기는 정상가동중이나 공사(외부), 정전, 단전, 천재지변, 정기점검 및 "발주기관"의 사정으로 인하여 정상 가동되지 않을 시는 측정이 불가능한 시점을 기준으로 15일 까지는 100% 정상가동 한 것으로 인정하여 주며, 그 초과일수는 측정시간에서 제외하고 아래와 같은 방식에 의하여 매월 대가 지불액에서 삭감한다.

15일을 초과하는 날수의 미가동시간        월지급액

삭감액 = ───────────────── ×─────── ×미가동측정기수

월별시간                   총측정기수

라. 업무 수행 여건

"계약상대자"는 보수점검 업무를 신속 정확하게 수행하기 위하여 소모성 부품 및 전문기술요원을 항시 확보하여야 하며 긴급수리에 대처하여야 한다. 소모성 부품, 전문기술요원의 미확보로 인한 가동율 저하에 대한 것은 전적으로 "계약상대자"가 책임진다. 또한 소요부품 및 전문기술요원 미확보로 정상가동이 불가능할 경우 계약특수조건 제4조 1), 2)항에 준하여 시행할 수 있다.

마. 부품 및 수리경비

1) 2)항을 제외한 측정기의 유지 및 보수에 필요로 하는 부품의 비용은 "발주기관"이 지불한다.

2) 측정기 유지 및 보수에 필요로 하는 부품 중 각종 FUSE, 베어링류, Battery류 등은 "계약상대자"가 공급한다.

바. 기구 및 공구 준비

“계약상대자”는 보수 점검업무에 필요한 기구 및 공구 등을 항상 준비하여 정상가동에 지장이 없도록 한다.

5.  계약기간

계약기간은 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지로 한다.

6.  준 수 사 항

“발주기관”과 “계약상대자”간에 업무연락을 항상 취하여야 하며 보수점검을 실시함에 따른 기기 가동 중단 및 대상 기기고장에 따른 가동중단 등 모든 기기의 비정상 가동 내용과 원인을 신속히 연락을 취하여 정상가동에 만전을 기하도록 협의해 나아간다.

7.  보       고

해당 기간 중 유지보수 업무보고서(정기보고서) 제출 이외에 중간보고서 제출요청이 있을 시에는 요청 일로부터 5일 이내에 해당 팀에 제출하여야한다.

8.  협  의

과업지시서에 명기되지 않았지만 과업을 수행하는 도중 추가적으로 시행해야 하는 사항이 발생할 경우 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 결정한다.

〈유지보수용역 계약특수조건〉

서울특별시 보건환경연구원장을 "발주기관"으로 하고, 유지용역업체를 “계약상대자”로 하여 『산성우자동측정기 유지보수 용역』계약을 체결하여, "발주기관"이 설치 운영 관리 중에 있는 산성우자동측정기의 유지관리, 보수점검 및 고장수리 업무에 대하여 다음과 같은 계약특수조건을 체결한다.

제1조 “계약상대자”는 유지보수용역 업무를 별첨 "발주기관"이 정하는 산성우자동측정기유지관리 및 보수점검 업무실시요령(과업내용서)에 의하여 실시하여야 한다.

제2조 유지보수용역 업무에 소요되는 비용(이하 용역비라 한다)은 당해년도 총계약금에서

월별로 균등 분배하여 용역비의 지급방법에 따라 매월 지급한다.

제3조 “발주기관”은 “계약상대자”로부터 당해기간 중 유지보수 용역 업무보고서 및 용         역비 청구서가 제출되면 14일 이내에 심사하여 인정될 경우 대금청구서를 청구         토록 하고, 대금청구서가 접수되는 즉시 “계약상대자”에게 지불한다.

단, “계약상대자”가 과업내용서 4. 가.와 같이 기술용역 대가를 받는 경우 “발주         기관”은 당해기간 중 월지급액 중 과업내용서 4. 나.에 의하여 삭감한 나머지         금액을 “계약상대자”에게 지불하거나, 상당하는 금액을 “계약상대자”로부터 환수         할 수 있다.

제4조 “발주기관”은 “계약상대자”가 소요부품 및 전문기술요원 미확보로 정상가동이          불가능 시 필요하다고 판단될 때에는 유지보수 용역업무에 대하여 조사하고 이에         대한 보고서 및 개선 수행을 요청할 수 있다.

1)  개선수행 요청을 받았을 경우 최단시일 내에 개선하여야 한다.

2) 1)항에 의해 개선에 소요되는 모든 경비는 “발주기관”과 “계약상대자”가               협의하여 결정한다.

제5조  “발주기관”은 “계약상대자”가 정당한 이유 없이 다음 사항 중 어느 항에 해당           하더라도 성실히 이행하지 않을 경우에는 계약을 해지할 수 있다. 또한 기술적           제반 비용 등 이에 따른 발생에 대하여는 계약대상자가 부담하며, 상호 책임이 없는            불가항력 등 사유에 기한 경우에는 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 처리한다.

1)  본 유지보수용역계약 내용을 위반하였을 경우

2)  본 유지보수용역에 관련하여 부당 행위를 하였을 경우

3)  전체 가동율이 60% 이하로 연속 2개월을 초과하였을 경우

4)  개선 이행 후 정당한 사유 없이 15일 이내에 개선이 안 된 경우

제6조  “계약상대자”는 대상 장비의 점검 시 “발주기관”이 지정한 감독관의 입회 하에         수행하여야 하며, 부품교환이나 고장수리 시에는 협의하여 진행해야 한다.

제7조  “계약상대자”는  “발주기관”이 설치한 대상 기기, 부대시설 및 부품 등을 파손          하였을 경우 원상 복구하여야 한다.

제8조  “계약상대자”는 대상 기기의 성능을 유지시키기 위하여 기기에 대한 기술상 및         기능상 변경을 요할 시는 “발주기관”의 동의하에 시행할 수 있으며 이에 필요한         비용은 서로 협의하여 진행할 수 있다.

제9조  (감액 또는 환수)

1)  계약 체결 후 예정가격 또는 계약금액 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되었거나  기타 계약금액을 감액하여할 사유가 발생하였을 때에는 계약담당공무원은 해당금액을 당초 계약금에서 감액하거나 환수조치 할 수 있다.

2)  계약 종결 후에 전항의 규정에 의한 환수 사유가 발생하였을 때에는 계약대상자에게 지급할 타 지급금에서 이를 공제할 수 있으며 타 지급금이 없을 때에는 계약자가 서울특별시에 납부하여야 한다.

본 계약의 특수조건에 명시되지 않은 모든 사항은 유지보수용역 계약일반요건 및 입찰유의서, 과업내용서 등에 규정한 바에 의하고 누락된 사항이 있을 경우 “발주기관”, “계약상대자”는 상호 협의하여 결정한다.

본 계약증서 2통을 작성하여 “발주기관”, “계약상대자” 각자 기명 날인한 다음 각각 1통씩 보유한다.

2019년    11월   일

“발주기관”  :   경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동1)

서울특별시 보건환경연구원 분임재무관

“계약상대자” :