2020년 광화학오염물질측정기(MARKES사) 유지보수

과업지시서

2019. 11.

서울시보건환경연구원

(대기질통합분석센터)

과 업 지 시 서

1. 과업명 : 2020년 광화학오염물질측정기(MARKES사) 유지보수 용역

2. 목  적

본 유지보수용역은 서울시의 대기오염 실태를 파악하기 위하여 설치․운영하고 있는 광화학오염물질측    정기에 대하여 주기적인 통상점검, 수시점검 및 정기점검 등을 실시하고, 측정 결과에 대한 정확도 및    신뢰도를 향상시켜, 서울시민의 보건향상과 쾌적한 환경보전을 위하여 신속하고  정확한 환경정책을     수립할 수 있도록 기여하는데 있다.

3. 과업수행기간

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지로 한다.

4. 명  칭

이 과업내용을 작성함에 있어 편의상 과업발주자를 "발주기관"이라 칭하고, 또 과업수행자를 "계약상대자"라 칭하며, "발주기관"과 "계약상대자"는 본 과업을 이행함에 있어 신의와 성실의 원칙에 따라

이를 이행하여야 한다.

5. 대상장비 및 위치

구 분	대상장비명	제작회사	수량	대상측정소	설치위치	설치년도
광화학 오염물질	VOCs 측정기	MARKES사	4대	송파구	송파구 백제고분로 236 (삼전동 주민센터)	2008.06
				구로구	구로구 가마산로 27길 45 (구로고등학교)	2008.12
				동작구	동작구 사당로 16아길 6 (사당4동 주민센터)	2009.11
				중랑구	중랑구 용마산로 369 (건강가정지원센터)	2007.12
계			4대

6. 과업수행 내용

본 유지보수 용역은 정기점검과 긴급점검(수시점검)으로 구분하여 실시하되, 실시횟수 및 구체적인    내용은 다음과 같다.

가. 점검업무

1) 연간점검(정밀 분해검사; overhaul)

"계약상대자""는 측정기의 정확도를 유지하기 위하여 정밀 분해검사(overhaul)를 실시하고, 그 결과를 별지 서식에 기재하여 월말 준공계 제출 시 첨부하여 제출한다. 이를 위하여 연간점검 계획은 계약일로부터 1개월 이내에 제출해야 하며, 연간점검은 정도검사 기간내 완료하여야 한다.

(가) 주 기 : 1회/년

(나) 인 력 : 고급기술자와 중급기술자 각 1인 이상(엔지니어링기술자노임단가기준)

(다) 점검내용

① 측정기의 정밀 분해검사

② 성능저하 부품의 교체 및 측정기의 정밀 진단

③ 표준물질에 의한 교정과 정도검사(정도검사 보고서 제출)

2) 월간점검(통상점검)

'대기오염측정망 설치․운영지침(환경부)′의 점검사항에 준하여 실시하며, 점검내용을 별지 서식에 기재하여 월말 준공계와 함께 제출한다.

해당측정기의 교정은 월1회 이상 반드시 행하여야 하고, 교정 후 그 결과물(차트)을 준공서 별지서식에 첨부하여 제출한다. 부품교체 및 고장 조치 시에는 반드시 교정을 실시하여야 한다. 특이사항 발생 시 즉시 전화 또는 서면으로 통보하여야 한다.

(가) 주 기 : 측정소별 2회/월 이상

(나) 인 력 : 중급기술자 1인 이상(엔지니어링기술자노임단가기준)

(다) 점검내용

① Sampling Line 및 Gas Line leak Check

② PC 점검

③ 압력 및 유량 점검

④ 시료 펌프 점검

⑤ GC의 column 연결상태 및 분리능, FID signal 점검

⑥ GC의 운반가스 압력 점검

⑦ TD의 cold trap 흡착 및 탈착 온도 점검

⑧ TD의 cold trap 수분 생성 점검

⑨ TD의 Nafion Dryer 점검

⑩ 밸브 작동 점검

⑪ 검. 교정

⑫ 에어, 질소, 수소 발생기 수분 트랩 점검

⑬ 수소발생기 증류수 점검

⑭ 기타 측정기 성능을 향상시키기 위하여 필요하다고 인정하는 사항

3) 긴급점검(수시점검)

(가) "계약상대자"는 대상 측정기의 고장 또는 측정 DATA에 이상이 발생하였을 경우 "발주기관"의      요청(유선 또는 공문)에 따라 24시간 이내 현장에 출장하여 수리에 착수하여야 한다.

단, "계약상대자"는 "발주기관"에게 지연 양해를 사전에 구하여 "발주기관"이 인정한 경우에는  예외로 한다.

(나) 긴급점검은 통상점검과 중복 시 통상점검 1회를 실시한 것으로 간주한다.

나. 실시 계획 및 준공계

"계약상대자"는 매월 6. 가. 에 규정한 유지보수 점검업무의 실시계획서를 작성하여 전월 10일 전까지 "발주기관"에게 제출하고 별도 지시사항이 없는 한 계획서대로 실시하여야 하며, 통상     점검표, 교정기록물이 포함된 준공계를 익월 10일까지 제출해야 한다.

다. 공통사항

1) 측정기의 부품 교체 후 교정을 반드시 실시하여야 하고, 교정 결과를 준공계 별지서식에 첨부   하여 제출한다.

2) 점검과정 중 특이사항 발생 시나, 연간, 통상, 긴급점검(고장보수)을 완료 하였을 시 그 결과를  즉시 감독공무원에게 유선 또는 서면으로 보고하여야 한다.

3) "계약상대자"는 측정망이 상시 청결하게 유지 될 수 있도록 적극 협조하여야 한다.(측정망 내•외부를 포함한다.)

4) 본 용역과 관련하여 감독공무원은 각 측정망의 업무담당자로 하며, 대기측정관리팀 담당자를  대표 감독 공무원으로 한다.

5) 그 외 과업지시서에 규정되지 아니한 사항에 대해서는"발주기관" "계약상대자"가 협의하여 결정한다.

7. 용역비 지급방법

가. 대가의 지불

"발주기관"은 용역단가를 계약단가로 하여 "계약상대자"가 유지보수용역을 실시한 후 서면으로 청구한 용역비를 매월 말 대상 측정기의 가동률에 따라 지불한다.

매월 대가의 지불 = 계약금액 중 월지급액 × 전 측정기의 가동률

나. 삭감조치

1) 1개월 연속 초과해서 측정기의 이상으로 비정상 가동되는 측정기가 있을 때는 다음과 같이 계산하여 월지급액에서 추가 삭감한다.

월지급액

삭감액 = ───────── × 1개월 초과 미가동 측정기 수

총 측정기 수

2) 단위측정소 가동률이 60% 미만일 경우 당해 월지급액에서 단위기기에 해당하는 유지보용역비를      삭감한다.

3) 통상점검을 미실시한 경우 통상점검 전체회수에서 미실시한 회수만큼 월지급액에서 추가 삭감한다.

월지급액

삭감액 = ────────────── × 통상점검 미실시회수

총 측정기 수 × 2회

4) "발주기관"이 측정소 점검내용 중 미비한 사항을 시정요구 할 경우 "계약상대자"은 즉시 시정조치를 취하여야 하며, 정당한 사유 없이 시정이 이루어지지 않을 경우 시정요구 회수를 통상점검 미실시 회수에 추가 삭감한다.

5) 위 7.나. 항 중 1) 2)의 중복 시 최고 삭감액이 되는 항을 적용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 정상가동 삽입

측정기는 정상가동 중이나 측정소 이전 및 개축, 공사(외부), 정전, 단전, 천재지변, 정기점검 및 "발주기관"의 사정으로 인하여 정상가동 되지 않을 시는 측정이 불가능한 시점을 기준으로 15일 까지는 100% 정상가동 한 것으로 인정한다.

8. 업무수행 여건

가. 일반 사항

1) "계약상대자"는 보수점검 업무를 신속․정확하게 수행하기 위하여 소요부품 및 전문기술요원을 항상 확보하여 긴급수리에 대처하여야 한다.

2) 소요부품, 전문기술요원의 미확보로 인한 가동률 저하에 대한 것은 "계약상대자"가 책임진다.

3) 또한 소요부품 및 전문기술요원 미확보로 정상 가동이 불가능시는 계약특수조건 제4조 1), 2)항에 준하여 시행할 수 있다.

4) "계약상대자"는 측정소에 출입 시 장비 및 기기의 도난 및 파손에 대하여 책임을 진다.

나. 부품 및 수리경비

1) 측정기의 유지보수를 위하여 필요한 부품과 소모성자재는 "발주기관"이 공급한다.(단, "계약상         대자"는 기기의 노후화나 부품교체가 예상될 경우, 즉시 "발주기관"에게 보고한 후에 "발주기관"과 협의하여         처리한다.)

2) 소모성자재 중 각종 Tube(샘플라인) 등 보수 점검에 필요한 기구 및 공구 등은 "계약상대자"가 공급한다.

다. 기구 및 공구 준비

"계약상대자"는 보수 점검업무에 필요한 기구 및 공구 등을 항상 준비하여 정상가동에 지장이 없

도록 한다.

9. 준수사항

"계약상대자"은 "발주기관"과의 업무연락을 항상 취하여야 하며, 보수점검을 실시함에 따른 결측 및 측정기 고장에 따른 결측 등 모든 결측 내용과 원인을 신속히 "발주기관"에게 연락한다.

10. 보 고

"계약상대자"은 "발주기관"으로부터 해당 기간 중 업무보고서(정기보고서) 제출 이외에 중간보고서 제출요청이 있을 시에는 요청 일로부터 5일 이내에 "발주기관"에게 제출하여야한다.

11. 협 의

본 규정 이외에 유지관리 용역 업무에 필요하다고 인정되는 사항은 "발주기관", "계약상대자" 쌍방의 협의 하에 결정한다.

계약특수조건

과업발주자를 "발주기관"으로 하고, 과업수행자를 "계약상대자"로 하여 계약을 체결하고, "발주기관"이 설치운영 관리 중에 있는 자동 측정기의 유지관리, 보수점검 및 고장수리 업무에 대하여 다음과 같은 계약특수조건을 체결한다.

제 1 조 "계약상대자"는 유지보수 용역 업무에 별첨 "발주기관"이 정하는 자동 측정기의 유지보수 용역 업무실시요령(과업지시서)에 의하여 실시하여야 한다.

제 2 조 유지보수 용역 업무에 소요되는 비용(이하 "용역비"라 한다)은 당해년도 총 계약금액에서 월별로 균등 분배하여 용역비의 지급방법에 따라 매월 지급한다.

제 3 조 "발주기관"은 "계약상대자"로부터 당해기간 중 유지관리 용역 업무보고서 및 용역비 청구서가 제출되면 심사하여 적법하다고 인정될 경우 접수일로부터 7일 이내에 "계약상대자"에게 지불한다.(단, "계약상대자"가 별첨 과업지시서 7.가. 와 같이 유지보수 용역 대가를 받는 경우, "발주기관"은 당해기간 중 월 지급액 중 7.나. 에 의하여 삭감한 나머지 금액을 "계약상대자"에게 지불하거나, 그에 상당하는 금액을 "계약상대자"로부터 환수할 수 있다.)

제 4 조 "발주기관"은 "계약상대자"가 소요물품 및 전문기술용역 미확보로 정상가동이 불가능하거나 필요하다고 판단될 시, 유지보수 용역 업무에 대하여 조사하고 이에 대한 보고서 및 개선수행을 요청할 수 있다.

1) "계약상대자"는 개선명령을 받았을 경우 "발주기관"의 지시에 따라야 하며 최단 시일(10일)내에       이를 개선하여야 한다.

2) 1)항에 의거 개선에 소요되는 모든 경비는 "발주기관"과 "계약상대자"가 협의하여 결정한다.

제 5 조 "발주기관"은 "계약상대자"가 다음 사항 중 1),  2),  3) 어느 항에 해당하더라도 성실히 이행하지 않을 경우에는 본 계약을 해지할 수 있다. 또한 기술적 제반 비용 등 이에 따른 발생에 대하여는 "계약상대자"가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인된 경우에는 "발주기관"은  "계약상대자"와 협의하여 처리한다.

1)  본 유지보수 용역 계약내용을 위반하였을 경우

2)  본 유지보수 용역에 관련하여 부당 행위를 하였을 경우

3)  전체 가동률이 50% 이하로 연속 2개월을 초과하였을 경우

제 6 조 "계약상대자"는 천재지변 및 합당한 이유에 의하여 유지보수 용역 업무를 수행할 수 없을 경우, 유지보수 용역 업무중지(폐지)신청서를 "발주기관"에게 제출하고 "발주기관"의 승인을 얻어 본 계약을 해제 또는 일부를 변경할 수 있다.

제 7 조 "발주기관"은" 정당한 사유 없이 "계약상대자"가 계약조건 및 지시사항 등을 성실히 이행하지  아니할 경우, 본 계약을 해지할 수 있다.

제 8 조 "계약상대자"는 측정기의 점검 시 "발주기관"이 지정한 감독관의 입회하에 수행하여야 하며 부품교환이나 고장수리 시 협의하여 진행하여야 한다.

제 9 조 "계약상대자"는 "발주기관"이 설치한 측정기, 측정기 부품 및 건물, 기타 기물을 파손하였을 경우 원상 복구하여야 한다.

제 10 조 "계약상대자"는 측정기의 성능을 유지시키기 위하여 측정기에 대한 기술상 및 기능상 변경이 필요할 시에는"발주기관"의 동의하에 행할 수 있으며, 이에 필요한 비용은 "발주기관"과 "계약상대자"가 협의하여 진행한다.

제 11 조 계약 종결 후에 전항의 규정에 의한 환수 사유가 발생하였을 때에는 "계약상대자"에게 지급할 타지급금에서 이를 공제할 수 있으며, 타지급금이 없을 때에는 "계약상대자"가 서울특별시에 납부하여야 한다.

본 계약의 특수조건에 명시되지 않은 모든 사항은 유지보수 용역계약 일반요건 및 유지보수 용역 입찰유의서, 과업지시서 등에 규정한 바에 의하고, 누락된 사항이 있을 경우 "발주기관"과 "계약상대자"는 상호 협의하여 결정한다.

본 계약증서 2통을 작성하여 "발주기관", "계약상대자" 각자 기명날인 한 다음 각각 1통씩 보관한다.

2019년   11월     일

"발주기관"  :   경기 과천시 장군마을3길 30(주암1동)

서울특별시보건환경연구원(분임)재무관

"계약상대자"  :