- 안전프로 양성을 위한 -

교육시설물 및 교육기자재 정비 결과

기    간 : 2016. 6. 9.(목) ~ 6. 10.(금)(2일간)

대    상 : 구조구급교육센터 교육시설물 및 교육기자재

- 교육시설물 : 4개동 5개실(훈련탑,인명구조훈련장 및 강의실 등)

- 교육기자재 : 평가용마네킨 등 206종 3,504점 (구조 98종 2,584점 / 구급 108종 920점)

점 검 자 : 구조구급교육센터 센터장 외 9명(구조 4, 구급 5, 구급교수기획 1)

점검결과 : 교육시설물 및 교육기자재 대체로 상태 양호하나 일부 추가 정비 필요

※ 고장, 노후 장비 및 소모성 교체 필요 장비는 별도 계획 수립 정비 예정(6월~8월 중 시행)

점검사진

붙임 : 교육시설물 및 구조·구급 교육기자재 점검부 각 1부.  끝.

【붙임1】

교육시설물 및 구조 교육기자재 점검부

교육시설물 등

대 상	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
훈 련 탑	○ 안전확보물 고정상태 ○ 외벽철재난간 상태 ○ 로프 고정장치 상태 ○ 계단 등 환경정리	- 로프 고정장치 및 확보물 고정상태 확인 바닥 보호매트 일부 파손 정비함
인공암벽	○ 안전확보물 고정상태 ○ 홀더 고정상태 ○ 바닥 보호매트 상태	- 암벽홀더 노후화로 10개 재고정
농연훈련장	○ 훈련장구조물 ○ 대기실, 체력단련실 ○ 주조정실 등	- 농연장 대기실 환경정비 농연장 바닥 청소
헬기모형탑	○ 안전확보물 상태 ○ 주요 부분 부식 상태 ○ 호이스트 상태 등	- 부식상태 및 호이스트 상태 확인
지하구훈련장	○ 내부구조물 상태 ○ 전기 및 배수시설 ○ 연결살수설비 등	지하구 훈련장 바닥 청소
실내훈련장	○ 구조기자재 정리정돈 ○ 환경정리 등	- 실내훈련장 청소 및 바닥 청소
강의실 등	○ 빔프로젝트 가동상태 ○ 환경정리 등	- 환경정비 및 건조

구조장비(기자재) : 98종 2,584점

대 상	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
일반구조용 장비	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 매트리스 오염제거 및 건조
호흡 및 신체보호용	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 공기호흡기 면체 및 등받이 세척 - 구조헬멧, 레펠장갑 등 개인안전장구 정비 및 정리
중량물작업용	○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 가동상태 점검 및 오일누수 점검
절단용 장비	○ 장비가동상태 ○ 실습수량확인 ○ 고장청결유무	- 연료 및 오일량 보충 - 정비점검
파괴용 장비	○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 정비 점검 및 품목별정돈
수난구조용 장비	○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 해당없음
산악구조용 장비	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 노후 구조로프 교체 ( 30M 1동, 40M 1동,50M 2동)
탐색구조용 및 기타	○ 장비가동상태 ○ 고장청결유무	- 적외선야간투시경 배터리 교환 및 점검

【붙임2】

교육시설물 및 구급 교육기자재 점검부

교육시설물

대 상	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
대강당 1강의실 2강의실 종합실습실 BLS실	○ 음향장치 작동상태	음향장치 등 작동상태 양호함
	○ 조명 등 점등 상태	조명 등 점등상태 양호함
	○ 책상 및 의자 관리 상태	책상 및 의자 확인한바 이상없음
	○ 전기시설물 안전관리 상태	전기시설물 안전 확인한 바 이상없음
	○ 냉 ․ 난방 작동 상태	냉 · 난방 시설 확인한 바 이상없음
	○ 기타 시설물 관리 상태	기타 시설물 확인한바 이상없음

구급장비(기자재) : 108종 920점

대 상	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
교육용 마네킨	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 영아용심폐소생마네킨 가슴판 파손 5 ○ 기도삽관모형마네킨 입술 찢어짐 4 ○ 영아용기도폐마네킨 머리피부벗겨짐 3 및 피복 찢어짐 5 ○ 전문심장구조술 시뮬레이터 가슴판 균열 및 흉부상승 안됨 1
부 목	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 공기부목 공기 샘 2 ○ 사다리부목 부러짐 5 ○ 진공부목 공기 샘 2
고정장치	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 경추칼라 부러짐 5
기도유지장치	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 후두튜브 파손 2
산소투여장치	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 작동가동 및 부품상태 이상없음
심폐소생술용장치	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 후두마스크 파손 2
제세동기	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 작동가동 및 부품상태 이상없음

대 상	점 검 내 용	점 검 결 과	비고
자동심폐소생기	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 작동가동 및 부품상태 이상없음
자동인공호흡기	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 작동가동 및 부품상태 이상없음
지혈장치	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 쇼크방지용하의 오작동 2
측정장비	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 작동가동 및 부품상태 이상없음
모 형	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 정맥주사 실습모형 피부 찢어짐 3
기타장비	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 작동가동 및 부품상태 이상없음
운반장비	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 의자형 들것 바퀴 파손 2
보호장비	○ 실습수량확인 ○ 장비가동상태 ○ 부품상태확인 ○ 고장청결유무	○ 작동가동 및 부품상태 이상없음

※ 구급장비 소진 및 마모로 교체 필요 기자재 : 6월 ~ 8월중 구급기자재 유지보수 소모품 별도 구매 정비 예정

※ 구급 고장 발생 장비 : 6월~7월중 전문업체 수리 의뢰 정비 예정