서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 충전식흡인기 1대	구급장비
1. 용 도 체액을 흡입하는 의료용 기구로서, 강력한 흡입력과 함께 가벼운 무게로 휴대가 용이하고, 충전식 베터리를 사용하여 어느 곳에서나 사용가능한 장비 2. 필요조건 ○ 흡인력이 최대 500mmHg이상 이어야 한다. ○ 흡인량은 15L/min 이상이어야 한다. ○ 손잡이가 있어 이동이 용이해야 하고, 본체가 5㎏이하의 무게로 가벼워야 한다. ○ 크기가 적당하여 구급차량에 비치 및 현장 휴대 시 용이해야 한다. ○ 투명한 용기로 쉽게 파손되지 않는 재질이어야 하며, 흡인용량이 1L이상이어야 한다. ○ 흡인용기가 고정되어있어 차량 흔들림 등에도 내용물 누출현상이 없어야 한다. ○ 흡인용기 뚜껑 밀폐력이 좋아야 한다. ○ 생활방수가 되어야 한다. ○ 역류방지장치가 있어야 한다. ○ 베터리 잔량이 표시되어야 한다. ○ 내장베터리가 있고, 일반전원 220V 또는 차량용전원 12V로도 사용 가능하여야 한다. ○ 최대연속 사용시간이 40분 이상이어야 한다. 3. 구 성 품 ○ 본체(흡인용기, 충전식배터리 포함), 휴대용가방(1), 시거잭(1), 석션호스, 셕션팁(성인용 50, 소아용 10, 유아용 5), 제품에 대한 한글설명서, 기타 구성품은 시중 표준 카타로그에 의한다. 4. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일 이내로 한다 ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다 ○ 제품 무상보증기간은 2년으로 하고 계약자는 무상보증기간중 A/S 요청시 즉시 조치 또는 예비 장비로 대체하여 구급대가 충전식흡인기로 인하여 출동에 지장을 받는 일이 없도록 하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 10일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단, 추후 수요기관의 필요에 의해 요청시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 식품의약품안전청의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품이어야 한다.(품목허가증 제출) ○ 제조사가 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 계약자는 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성하여 제출하여야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 산소포화도측정기 6대	구급장비
1. 용 도 환자의 혈액 내에 포화되어 있는 산소농도와 맥박수를 측정하는데 사용하는 휴대용 장비 2. 필요조건 ○ 혈중산소농도(SpO2), 맥박(Plus)을 관찰할 수 있고, 각 관찰기능을 모너터 화면에 표시할 수 있어야 한다. ○ 환자의 움직임에도 측정에 있어 장애가 없어야 한다. ○ 작동이 단순하여 홀더에 손가락을 넣으면 자동으로 작동되는 일체형이고 손가락을 빼면 자동으로 정지되어야 한다. ○ 무게가 가볍고 무선으로 휴대가 용이해야 한다. ○ 연속 사용 시간은 20시간 이상 가능해야 한다. ○ 센서는 소아, 성인 모두 측정이 가능해야 한다. ○ 측정범위 산소포화도 : 0 - 99%(정확성 오차범위 ±2%이내) 이어야 한다. 맥 박 수 : 최소 20 BPM이하, 최대 250 BPM 이상 이어야 한다. ○ 화면 표시내용은 밝은곳, 어두운곳, 또는 어느 각도에서도 잘 보여야 한다. ○ 제품 무게 : 배터리 포함 50g 이하일것 ○ 영하의 날씨에도 측정이 가능해야 한다. 3. 구 성 품 ○ 본체(1), 보관케이스(1), 목걸이(1), 건전지(10), 한글․영문사용설명서(1), 기타 구성품은 시중 표준 카타로그에 의한다. 4. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일 이내로 한다 ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다 ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 하며 6개월이내 제품 결함 시 A/S 및 즉시 무상교체가 가능해야 한다. ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 10일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 식품의약품안전청의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품이어야 한다.(품목허가증 제출) ○ 제조사가 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 계약자는 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성하여 제출하여야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 사진기 1개	구급장비
1. 용 도 증거 확보용 장비로써 응급상황시 현장상황을 촬영 할 수 있어야 한다. 2. 필요조건 ○ 동시녹음(동영상, 음성)이 가능해야 한다. ○ 충전 및 밧데리 겸용이 가능해야 한다. ○ 고해상도 카메라를 사용하여 깨끗하고 선명한 고화질 이어야 한다. ○ 주변 밝기변화에 능동적으로 대처 할 수 있게 하여야 한다. ○ 현장의 다양한 변화에 따라 영상의 크기 및 초점을 자유롭게 조정 할 수 있도록 줌 렌즈를 사용해야 한다. ○ 손 떨림으로 인한 보정이 가능해야 한다. 3. 제 원 ○ 이미지센서 - 센서형식 : CCD - 유효 화소수 : 약1,610만 화소 이상 - 총 화소수 : 약 1,640만 화소 이상 ○ 디스플레이 - 크기 : 67.5mm - 해상도 : 230k dots - 형식 : TFT LCD (C-Type Touch) ○ 노출 - ISO : 자동 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 - 보정 : ±２EV (1/3EV 간격) - 프로그램 AE - 측광방식 : 다분할, 스팟, 중앙, 얼굴인식 AE ○ 정지영상 - 모드 : 스마트 오토, 프로그램, 장면, PIP, 라이브 파노라마, 위그샷, - 스마트오토 : 인물, 야경 인물, 역광 인물, 풍경, 화이트, 자연, 푸른하늘, 석양, 매크로, 매크로 텍스트 , 매크로 칼라, 삼각대, 액션, 불꽃놀이 - 장면 : 퍼니페이스, 인텔리젠트 인물, 매직 프레임. ○ 날짜입력 : 날짜 & 시간, 날짜, 해제(선택가능) 4. 구성품 ○ 본체, 메모리카드(8G 이상), 충전어댑터, USB케이블, 정품배터리, 사용설명서, 제품보증서, 파우치, 핸드스트립 등 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다. ○ 규격서의 제품이상(구성품 포함) 이어야 한다. ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간중 자체결합 등으로 인한 하자 시 즉시 교체하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 지정한 장소에 납품시 점검 체크리스트를 작성하여 제출하여야 한다. ○ 계약자는 한글제품설명서 및 매뉴얼을 제출하여야 한다. ○ 계약자는 납품 후 수요기관의 요청에 따라 수시로 교육을 실시하여야 한다. (기기사용법은 소방서를 순회하면서 납품일로부터 10일 이내에 완료하여야 한다)

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 구급대원 안전모 140세트	구급장비
4. 검사 ○ 품질이 균일하고 사용상 유해한 흠, 변형, 균열 등이 없어야 한다. ○ 구성품의 조건에 합당하여야 한다. ○ 성능시험 및 안전검사에 관해 국내외 검증기관에서 승인받은 각종 증명서 또는 인증서 제출 하여야 한다. 5. 주의사항 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다. ○ 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. ○ 계약자는 납품시 제품사용 설명서 및 제품에 대한 국․내외 시험성적서 또는 합격필증 등 인증서를 제출 하여야 한다. ○ 납품 전 수요부서와 협의하여 기관표시 문구에 관한 협의를 하여야 한다. ○ 납품 시 조달청 나라장터 물품분류번호와 물품식별번호를 제출하여야 한다. ○ 제품보증기간은 2년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. ○ 계약자는 한글제품설명서 및 매뉴얼을 제출하여야 한다. ○ 계약자는 납품 후 수요기관의 요청에 따라 수시로 교육을 실시하여야 한다. (사용법은 소방서를 순회하면서 납품일로부터 7일 이내에 완료하여야 한다) ○ 지정한 장소에 납품시 점검 체크리스트를 작성하여 제출하여야 한다.