구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		자동심장충격기(AED)	관리부서		마천119안전센터
고장일시		2015. 9. 8.	장 소		마천119안전센터
조치사항		업체 연락하여 송파소방서로 내방함.
원인 및 상태		ECG케이블 단선이 원인이며 리듬이 FAULT로 나옴.
담당자의견		업체 내방하여 확인한 바 케이블의 외관상 이상은 없으며 단선이 원인이라고 함.
사진
	자동심장충격기			자동심장충격기에 연결되어있는 케이블로 외관상은 이상없으나 내부 단선이 고장 원인
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
2015년 9월 8일 계 급 소방사 성 명 최수현 (인 최수현)