구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		고압세척기(1건)	관리부서		현장대응단
고장일시		2016. 03. 30.	장 소		현장대응단 감염관리실 내
조치사항		고압세척기 사용중지.
원인 및 상태		1. 실린더 헤드의 외부 균열과 내부 실린더 핀이 이탈되어 있음. 2. 압력 스위치 박스의 균열 발생. 3. 실린더 깨짐으로 인한 누수
담당자의견		점검의뢰 한 결과 실린더 헤드의 균열로 인한 교체 및 실린더 오일 교체, 압력스위치 교체가 필요한 상태라고 하며 부품 단종으로 인해 장비 교체 요망.
사진
	실린더 노즐에 정상적인 압력이 나오지 않으며 압력 스위치의 접촉불량.
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 03월 30일 계 급 소방사 성 명 홍성열 (인)