구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		감염관리실 플라즈마소독기	관리부서		마포소방서 현장대응단
고장일시		2019. 10. 29.	장 소		마포소방서 현장대응단
조치사항		조치 완료까지 상암119안전센터 감염관리실 이용 소독
원인 및 상태		플라즈마 소독기 작동 시 펌프가 돌지 않으며 작동되지 않고, 기기 건조가 필요하다는 맨트가 모니터에 표시됨
담당자의견		Vacuum pump 내부 다량의 수분유입으로 펌프 손상, 펌프 수리 필요 소견
사진
	[모니터 안내표시]			[소독물품 소독 불가]
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
2018.5.29.		진공펌프 기어와 모터사이 오일누유			허대환	펌프교체
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 10월 29일 계 급 소방사 성 명 이 윤 호 (인)