구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		심전도감시장치(MP5) 산소포화도 측정기	관리부서		마포소방서 현장대응단
고장일시		2019. 05. 16.	장 소		마포소방서 현장대응단
조치사항		휴대용 산소포화도 측정기 사용 및 자동제세동기 심전도 측정 대체
원인 및 상태		업체 방문 후 점검 결과 SpO2 sensor cable 노후로 수리 불가 하며 sensor cable교체 후 사용 해야 한다 설명함
담당자의견		심전도감시장치 산소포화도 측정기 sensor cable교체
사진
	[센서 케이블]			[모니터 화면상 수치 확인 불가]
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 5월 17일 계 급 소방사 성 명 조 상 민 (인)