구급장비(자동제세동기 산소포화도 측정기) 고장발생 보고서

장비명 (건명)	자동제세동기 산소포화도 측정기		관리부서		현장대응단 진압대
고 장 일 시	2014. 9. 18.		장 소		2소대 구급차량
조 치 사 항	판매업체 수리(교체) 의뢰 및 휴대용 산소포화도 측정기로 대체 사용 상태임.
원인 및 상태	환자 활력측정시 필수로 사용되는 장비로 잦은 사용으로 인한 케이블 외부 형태 늘어짐 및 내부 전선 단락으로 산소포화도 측정 불가상태
담당자 의견	판매업체 수리(교체) 의뢰 요망
그 밖의 사 항	특이사항 없음
고장발생 내역
품 명		고장내역		수 량		비 고
필립스 자동제세동기 (HeartStart MRx)		산소포화도 측정기 케이블 선 단락		1
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014. 9. 18. 장비담당자 계급 소방사 성명 김민식 (인) 계급 소방사 성명 강민규 (인)