구급장비 고장수리 완료보고서
장비명(건명)		자동 제세동기	관리부서		천호119안전센터
고장일시		2014. 11.16.(13:45)	장 소		천호119안전센터
조치사항		2014. 11.17.(월) 15:30 업체(남북양행) 방문하여 새것으로 교체함
원인 및 상태		피로 누적에 의한 3유도 전극줄 파손
수리내용		수리불가하여 새것으로 교체함.
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 11월 26일 계 급 : 지방소방교 성 명 : 김 홍 진 (인)