답  변  서

【질의 1】사전규격에 대한 수정 건의(그린상사)

골반고정밴드 규격서 필요조건 중 아래사항 수정요청

1. 공기주입방식 또는 자동정지 기능 버클로 압박조절이 가능하여야 한다.

2. 세척이 용이하여야 한다.

【답 변】

(규격서 검토 / 답변) 귀하께서 문의하신 내용에 답변드립니다. 규격조사반 검토 결과 공기주입방식도 특정제품은 아니지만 여러 업체들이 참여할 수 있도록 버클 방식도 추가하였으며, 세척방법에 대한 용어는 규격서에 반영하도록 하였으니 참고하시기 바랍니다.

기타 문의사항이 있으시면 위의 전화번호로 연락주시면 안내해드리도록 하겠습니다. 좋은 하루 보내시기 바랍니다.

【질의 2】인공호흡기 인증서 관련 문의(남북메디안)

휴대용 인공호흡기 납품조건에 장비충격에대한 인증, 방수관련인증, 앰블란스에 대한 인증에 대하여 언급이없어서 문의드립니다 납품시 상기인증서들은 없어도 납품이 가능한지요?

【답 변】

(규격서 검토 / 답변) 귀하께서 문의하신 내용에 답변드립니다. 규격조사반 검토 결과 충격, 방수, 진동에 관한 인증을 받은 제품으로 규격서에 반영하였으니 참고하시기 바랍니다.

기타 문의사항이 있으시면 위의 전화번호로 연락주시면 안내해드리도록 하겠습니다. 좋은 하루 보내시기 바랍니다.

【질의 3】분리공고 희망합니다.(휴메드)

특정 공급업체에 유리한 입찰이 되지 않도록 분리 입찰이 되도록 검토 바랍니다. 추가적으로 산출조사서를 공개해 주시기 바랍니다

【답 변】

(분리입찰 / 답변) 귀하께서 문의하신 내용에 답변드립니다. 기본 구급장비와 전문 구급장비 분리 입찰은 서울소방재난본부 심의회를 통해 결정되었으며, 입찰참가 자격에 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제7장(공동계약 운영요령)에 따른 공동계약방식이 가능하도록 할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

(산출조사서 공개 / 답변) 산출기초조사서에 관한 내용은 관련 업체의 영업상 비밀에 관한 사항이 포함되어 있으며, 공정한 업무수행과 상업목적의 악용 등을 방지하기 위하여 공개할 수 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.

기타 문의사항이 있으시면 위의 전화번호로 연락주시면 안내해드리도록 하겠습니다. 좋은 하루 보내시기 바랍니다.

【질의 4】분리발주요청(메디마이오)

고급형제세동기 와 타품목으로 분리발주를 요청합니다. 제세동기전문 업체와 타제품전문업체 를 구분하여 입찰할수 있도록 분리 발주를 바랍니다

【답 변】

(분리입찰 / 답변) 귀하께서 문의하신 내용에 답변드립니다. 기본 구급장비와 전문 구급장비 분리 입찰은 서울소방재난본부 심의회를 통해 결정되었으며, 입찰참가 자격에 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제7장(공동계약 운영요령)에 따른 공동계약방식이 가능하도록 할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

기타 문의사항이 있으시면 위의 전화번호로 연락주시면 안내해드리도록 하겠습니다. 좋은 하루 보내시기 바랍니다.