구급장비 검열대비 자체 점검사항

점검 일자	부서명	정비사항
9.20.	홍은	○ 구급장비 편람부 재정비 필요 ○ 차량 내외부 세척시행 미흡 ○ 주사바늘폐기통 비치 위치 변경 등 관리 미흡 ○ 폭염관리물품 관리필요 ○ 펌뷸런스 : 의약품(NTG, 벤토린)미비치, 각종구급장비 적재 관리 미흡 ○ 기도삽관세트 미비, 후두경 가용상태 미흡 ○ 휴대용산소소생기 산소충전 등 관리 미흡 ○ 각종 장비 및 기자재 세척 등 관리미흡 ○ 감염보호복(레벨C급, D급) 적재수량 부족 및 관리미흡
9.20.	현장대응단	○ 펌뷸런스 : 의약품(NTG, 벤토린)미비치, 각종구급장비 적재 관리 미흡 ○ 감염관리실 내외부 청소 미흡 ○ 폭염관리물품 관리필요 ○ 고정용, 휴대용 산소소생기 산소충전 등 관리미흡 ○ 감염보호복(레벨C급, D급) 적재수량 부족 및 관리미흡
9.21.	북가좌	○ 감염관리실 내외부 청소 미흡 ○ 감염보호복(레벨C급, D급) 적재수량 부족 및 관리미흡 ○ 펌뷸런스 : 의약품(NTG, 벤토린)미비치, 각종구급장비 적재 관리 미흡, 유효기한 경과 소모품 적재 ○ 각종 구급장비 밧데리 충전 필요 ○ 폭염관리물품 관리필요
9.21.	미근	○ 구급장비 편람부 정비 필요(신규배정장비 미작성 관리) ○ 휴대용 산소소생기 산소충전 등 관리미흡 ○ 감염보호복(레벨C급, D급) 적재수량 부족 및 관리미흡 ○ 펌뷸런스 : 의약품(NTG, 벤토린)미비치, 각종구급장비 적재 관리 미흡, 유효기한 경과 소모품 적재 ○ 차량 내외부 세척시행 미흡 ○ 분만세트 내 유효기한 경과 소모품 비치 ○ 폭염관리물품 관리필요