구급차의 장비 세부기준 ☞ 소방방재청 고시 제2013-4호 [별표1]과 관련

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
의료 장비	기도 확보 유지	구인두기도기	2세트 이 상	소모품	○ 세트로 구성되고 멸균소독 가능한 것이어야 한다. (용도별 크기 선택 가능)	기본 장비
		비인두기도기	2세트 이 상	소모품	○ 세트로 구성되고 멸균소독 가능한 것이어야 한다. (용도별 크기 선택 가능)
		후두경 세트 (기도삽관튜브 등 포함)	1세트	후두경 : 5년 (구성품:소모품)	○ 후두경은 크기별로 구비하여야 한다. ○ 튜브는 기도삽관이 용이하도록 사이즈별로 구분하여 튜브, 스타일렛,주사기,마질겸자 등 필요한 부속품을 1세트로 한다. ○ 튜브는 BVM에 탈착(脫着)이 용이하여야 한다. ○ 기도삽관 후 삽관장치를 고정할 수 있는 고정장치가 있어야 한다. - 구성품 : 스크루, 바이트블럭, E-tube hoid
		전문기도유지장비	1세트	소모품	○ 후두경을 사용하지 않고 환자의 구인두와 식도 사이에 손쉽게 삽입되어 기도를 확보 유지할 수 있어야 한다.
		비디오후두경	1대	5년	○ 기도삽관시 환자의 기도를 영상화면으로 보면서 쉽고 빠르게 처치할 수 있는 장비이어야 한다. ○ 기도내 관찰 및 기도삽관을 위한 고성능 렌즈가 장착되어야 한다. ○ 소아부터 성인까지 사용가능하여야 한다	선택 장비
	호흡 유지	백밸브마스크 (성인용,소아용,영아용)	각 2세트	2년	○ 영아용·소아용(또는 혼합형) 및 성인용을 1세트로 한다. ○ pop-off밸브가 있는 것으로 on-off가 가능한 것이어야 한다. ○ 산소저장백이 부착되어 탈착이 용이해야 한다.	기본 장비
		포켓마스크	대원별 1개 이상	소모품	○ 휴대가 간편하고 산소라인을 연결할 수 있는 것이어야 한다. ○ 감염의 위험으로부터 처치자를 보호할 수 있는 것이어야 한다.
		비강캐뉼라	2세트 이 상	소모품	○ 환자에게 산소를 공급할 수 있어야 하며 멸균 소독 가능하여야 한다. ○ 성인용, 소아용 등 사이즈별로 구비 가능하여야 한다.
		안면 마스크 (성인용, 소아용)	각 2세트 이 상	소모품	○ 환자에게 산소를 공급할 수 있어야 하며 멸균 소독 가능하여야 한다. ○ 성인용, 소아용 등 사이즈별로 구비 가능하여야 한다. ○ 환자의 안면부에 착용할 수 있는 형태로 고정 밴드가 있어야 한다.
		비재호흡마스크 (성인용, 소아용)	각 2세트 이 상	소모품	○ 환자에게 고농도의 산소를 공급하기 위해 산소 저장용 백과 재호흡 방지 밸브가 있어야 한다. ○ 환자의 안면부에 착용할 수 있는 형태로 고정 밴드가 있어야 한다. ○ 산소 유량조절장치와 연결할 수 있는 충분한 길이의 튜브가 연결되어 있어야 한다.
		자동식산소생기 (고정용․휴대용)	각 1세트	5년	○ 압축산소를 동력원으로 한다. ○ 1회 환기량, 분당 호흡횟수, 흡배기 비율은 KSP ISO 8382 및 미국 심장학회(AHA)의 최신기준을 충족하여야 한다(공인기관의 시험검사 성적서 제출) ○ 유량조절이 가능한 흡입기능이 있어야 하며 자동 또는 수동으로 작동 되는 흡인기를 포함하여야 한다 ○ 휴대용의 경우 예비용 산소용기를 구비하지 않아도 된다.
		충전식흡인기	1대	3년 (석션팁:소모품)	○ 충전식 밧데리를 이용하고 휴대가 간편하여야 한다. ○ suction tip은 1회용으로 소독된 것이어야 한다.
		네블라이저	1대	3년	○ 액상의 약물을 기체로 만들어 환자의 호흡경로에 분무할 수 있어야 한다.
		지속양압환기장치 (CPAP)	1대	5년	○ 폐부종 환자 및 호흡곤란 환자 등에게 자동으로 양압호흡 치료를 제공 할 수 있어야 한다. ○ 장비의 기본설정 및 각종 데이터베이스의 보존과 사후관리가 가능 해야 한다.	선택 장비

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
의료 장비	심장 박동 회복	자동제세동기 (고급형)	1대	5년	○ 심정지 리듬을 자동으로 판독하고 분석버튼과 쇽버튼은 수동으로 누르는 것이어야 한다. ○ 심장리듬을 확인할 수 있는 모니터가 있어야 한다. ○ 프린터가 내장되어 있어야 한다. ○ 마네킨과 연동하여 실습가능한 잭이 구비되어 있어야 한다. ○ 제세동기본체, 충전용전지, 심전도전극5, 제세동패드2, 기록지2, 기타부속품 등을 1세트로 구성한다. ○ 혈중산소포화도·혈압·맥박, 12리드 EKG를 추가로 선택할 수 있어야 한다.	기본 장비
		자동제세동기 (기본형)	1대	5년	○ 심정지 리듬을 자동으로 판독,분석하고 쇽 버튼만 수동으로 누르는 원버튼 형식이어야 한다. ○ 심장리듬을 확인할 수 있는 모니터가 있어야 한다. ○ 프린터가 내장 또는 별도 부착 가능해야 한다.
		자동심폐소생기	1대	5년	○ 심정지 환자의 정지된 호흡기능과 심장기능을 대신하여 환자를 소생시키는 장치이어야 한다. ○ 심박동 정지시 심폐소생술의 흉부압박과 인공호흡을 기계적으로 일정하고 지속적으로 작동해야 한다. ○ 환자 이송용 주 들것에 장착 가능해야 한다. ○ 압박, 호흡비율은 미국심장학회(AHA)가이드 라인 최신기준에 적합해야 한다.	선택 장비
	순환 유지	지혈대	1세트	소모품	○ 소아용․성인용 및 대퇴용(大腿用)을 1세트로 한다.	기본 장비
		정맥주사세트	10세트이상	소모품	○ 정맥주사용 일회용 장비로써 수액세트, 토니켓(고무밴드), 반창고, 정맥주사용 특수바늘, 소독용 알콜솜, 부직형 반창고를 포함하여야 한다.
		쇼크방지용바지	1세트	10년	○ 압력밸브와 압력게이지가 각각 1개 이상으로 하복부 전체 및 부분에 압력을 줄 수 있는 것이어야 한다.
	외상 처치 장비	경추보호대	3세트 이상	소모품	○ 유아·소아·성인용(또는 혼합형)을 1세트로 한다.	기본 장비
		긴 척추고정판 (머리고정대 포함)	1세트	5년 머리고정대:2년)	○ X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ○ 성인용은 긴 척추고정판, 고정끈, 머리고정대 등을 1세트로 한다. ○ 소아용은 추가로 구입할 수 있다.
		구출고정장치(KED)	1세트	3년	○ 나무 또는 플라스틱 재질이어야 한다. ○ 본체·머리띠·허리띠 및 패드를 1세트로 한다.
		공기 또는 진공부목	1세트이상	1년	○ 공기부목 및 진공부목 각 1세트 구비하여야 한다. ○ X선 투시가 가능한 재질이어야 한다
		패드부목	1세트 이상	1년	○ 대,중,소를 1세트로 한다.
		철사부목	2세트 이상	소모품	○ 쉽게 부식되지 않는 재질이어야 한다 ○ 대,중,소를 1세트로 한다.
		알루미늄부목	1세트 이상	소모품	○ 쉽게 부식되지 않는 재질이어야 한다. ○ 대·중·소를 1세트로 한다.
		기초인명소생가방세트	조별 1세트 이상	1년	○ 가방, 압박붕대(규격별, 2박스), 일반거즈(규격별 2박스), 라텍스장갑(2박스), 비닐장갑(2박스), 구토용 백(20매입), 일반마스크(1박스), 지혈대(1세트), 가위 (1개 이상), 반창고(1개 이상)를 1세트로 구성하여야 한다. ※구성품 : 소모품 ○ 압박붕대는 12입을 1박스로 한다. ○ 일반거즈는 50매를 1박스로 한다. ○ 라텍스장갑은 50개를 1박스로 한다. ○ 비닐장갑은 200개를 1박스로 한다. ○ 가위는 각종 천을 자를 수 있는 구조와 강도이어야 한다. ※ 위 구성품 일체가 상시 확보되도록 물품구매가 이루어져야 한다.
		겸자	1세트	1년	○ 멸균상태를 유지할 수 있도록 소독포에 싸서 보관할 수 있어야 하며 소독 가능하여야 한다.
		견인부목	1개	5년	○ 소아용과 성인용을 1세트로 한다 ○ 구급대 지역별 특수성에 맞게 구비할수 있다.	선택 장비

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
의료 장비	환자 이송	주들 것	1세트	5년	○ 바퀴가 있는 것으로 높낮이 조절이 가능하며, 안전벨트를 구비하여야 한다. ○ 산소용기 및 장비거치대, 수액걸이 등을 추가로 선택할 수 있어야 한다. ○ 내용연수는 구급차량년수와 동일하게 하되, 사용빈도수 및 고장율에 따라 내용 연수를 축소 조정할 수 있다.	기본 장비
		분리형들 것	1세트	3년	○ 가벼운 재질로 X선 투시가 가능해야 하며, 길이를 조절할 수 있어야 한다. ○ 환자 이송시 안전을 위해 벨트를 구비하여야 한다.
		계단 이송용 또는 의자식 들것	1세트	3년	○ 접을 수 있고 협소한 장소에서 이동이 편리한 구조이어야 한다.
		가변형 들 것	1세트	2년	○ 연성재질로 협소한 장소에서 이동이 편리한 구조이어야 한다.
		시 트	5장이상	소모품	○ 가로 1m, 세로 2m이상의 크기로 면 또는 1회용으로 사용가능한 재질 이어야 한다.
		보온용모포	2장이상	소모품	○ 체온유지가 가능한 재질로 위생적이어야 한다.
	검사 장비	혈압계	조 별 1세트 이 상	1년	○ 휴대용이어야 하며 아네로이드(수은혈압기계 제외) 또는 전자식으로 한다.	기본 장비
		손전등	2개	소모품	○ 휴대하기 간편한 것이어야 한다.
		체온계	조 별 1세트 이 상	1년 (수은: 소모품)	○ 수은온도계 또는 디지털 온도계로 한다.
		검안라이트	대원별1	1년	○ 휴대용이어야 한다.
		청진기	조별 1세트 이상	2년	○ 단일헤드 이상으로 한다.
		혈당측정기	조별 1세트 이상	1년	○ 디지털 방식이어야 한다.
		산소포화도측정기	조별 1세트 이상	2년	○ 맥박, 산소포화도 모니터 및 경보기능이 있어야 하며, 충전지는 내장형 이어야 한다. ○ 센서는 소아형, 성인형을 동시에 구비하여야 한다.
		심전도감시장치	1대	5년	○ 혈압,호흡,맥박, 산소포화도 모니터 및 경보기능이 있어야 하며, 충전지는 내장형이어야 한다. ○ 12유도 심전도 기기로 센서는 소아형, 성인형을 동시에 구비하여야 한다. ○ 출력이 가능해야 한다. ○ 단, 고급형 자동제세동기의 경우 위 기능이 포함되었을 경우 따로 구비하지 않아도 된다.	선택 장비
		호기말 CO2 측정기	1대 (1회용: 2개이상)	5년 (1회용: 소모품)	○ 이산화탄소의 농도를 감지하여 환자의 호흡 및 기도확보 유무를 확인 할 수 있어야 한다.
감염 관리 및 안전 보호 장비	대 원 보호용장 비	1회용멸균시트	2장이상	소모품	○ 상처에 붙지 않는 재질로 감염방지를 위한 소독처리가 되어 있어야 한다.	기본 장비
		폐기물보관통	1개	1년	○ 속지를 교환하기 쉬운 구조이어야 한다.
		주사바늘폐기용기	1개	소모품	○ 입구는 여닫이 구조이고, 출구는 잠금장치가 되어있는 구조이어야 한다.
		곡 반	2개이상	1년	○ 스탠레스재질이어야 하며 소독가능하여야 한다.
		감염관리 장비세트	대원별 1세트 이상	소모품	○ 일회용모자, 덧신, 가운, 마스크(2), 보호안경, 손세정제 등으로 구성되어야 한다. ○ 모든 물품은 일회용으로 세균방지에 효과적이어야 한다. ○ 마스크는 방진마스크로 1급 이상이어야 한다. ○ 보호안경을 쓴 상태에서도 응급처치가 가능하여야 하며 감염 등을 방지 할 수 있어야 한다. ○ 손세정제는 알코올 등 소독성분이 포함되고, 손보호성분이 들어 있어야 한다.
		고글(보안경)	대원별 1개이상	1년	○ 구조장비 기준에 의한다.
		아이젠	대원별 1개이상	소모품	○ 구조장비 기준에 의한다.

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
감염 관리 및 안전 보호 장비	대 원 보호용장 비	안전모	구급차별2개이상	5년	○ 재질:폴리아미드/폴리우레탄류로 경량이어야 한다. ○ 충격완화 및 활동에 용이하여야 한다.	선택 장비
		안전장갑 (가죽장갑)	대원별 1개이상	소모품	○ 단면지 코팅되어야 한다. ○ 재질：천연가죽소재류
		허리보호대	대원별 1개이상	소모품	○ 허리를 효과적으로 지지할 수 있어야 한다.
	유 해 화 학 대 원 보호용장 비	화학보호복C급	대원별 1개이상	소모품	○ 구조장비 기준에 의한다.	기본 장비
		화생방마스크	대원별 1개이상	5년	○ 구조장비 기준에 의한다.
		제독제	1병이상	소모품	○ 구조장비 기준에 의한다.
		내화학장갑	대원별1개이상	소모품	○ 구조장비 기준에 의한다.	선택 장비
		내화학장화	대원별 1개이상	소모품	○ 구조장비 기준에 의한다.
분만 장비	분만 장비	분만용장비	2세트 이상	소모품	○ 탯줄 클립, 가위(2,일자형포함), 곡선형켈리(2), 외과용 장갑, 멸균 소독포(대.소), 고무형흡인기, 클린싱타올, 멸균거즈(20*20,4*4), 일회용 산과용 패드, 태아보온시트, 베타딘, 태반적축물 백 등을 1세트로 멸균상태이어야 한다.	기본장비
구급 의약 품	의약품	니트로글리세린(경구용)	1병	소모품	○ 설하 투여용으로 플라스틱 용기에 보관하여야 한다. ○ 1병에는 50알을 보관한다.	기본장비
		흡입용 기관지 확장제	1병	소모품
		포도당 (수액공급용)	각 2팩	소모품	○ 주사약은 5%DW(500cc 또는 1000cc 중 택1/중복선택 가능), 50%DW (100cc)로 하여야 한다.
		생리식염수 (수액공급용)	2팩	소모품	○ 반드시 비닐팩 포장을 하여야 한다.
		아트로핀 (부교감신경차단용)	2앰플	소모품	○ 성인기준 2회 사용할 수 있는 약제와 주사기를 포함한다. .
		리도카인 (부정맥치료제)	2앰플	소모품	○ 성인기준 2회 사용할 수 있는 약제와 주사기를 포함한다.
		비마약성진통제 (진통용)	2앰플	소모품	○ 성인기준 2회 사용할 수 있는 약제와 주사기를 포함한다.
		항히스타민제 (항알러지용)	2앰플	소모품	○ 성인기준 2회 사용할 수 있는 약제와 주사기를 포함한다.
	소독품	포비돈(살균용)	1병이상	소모품	○ 용량 : 1000ml 또는 25ml(액체형), 1회용(스틱형) 가능 ※ 25ml : 4병 이상	기본장비
		에탄올(살균용)	1병이상	소모품	○ 용량 : 250ml(액체형), 1회용(스틱형) 가능
		생리식염수(소독용)	3병이상	소모품	○ 1000ml를 기준으로 한다.
		증류수	2병이상	소모품	○ 1000cc를 기준으로 한다.
통신 장비	통신 장비	차량용(이동용) 무전기	1대	7년	○ 각종 현장에서 무선으로 송․수신이 가능해야 한다.	기본장비
		휴대용 무전기	1대이상	7년	○ 각종 현장에서 휴대하며 무선 송․수신 가능해야 한다.
		휴대용 전화기	1대이상	4년	○ 각종 현장에서 메시지를 주고 받을 수 있고, 음성통화가 가능해야 한다.

용도별	기능별	장 비 명	보유 기준	내용 연수	기본사양	구분
증 거 확보용 장 비	증 거 확보용 장 비	사진기	1대이상	3년	○ 응급상황시 현장상황을 촬영 할수 있어야 한다. ○ 기능 : 동시녹음(동영상, 음성), 충전 및 밧데리 겸용 가능	기본장비
		녹음기	1대이상	3년	○ 소형포켓용 녹음장치이어야 한다.
		블랙박스(CCTV)	1대이상	3년	○ 영상녹화장치 ○ 구성 : CCTV, 녹음장치(녹음기), 카메라
구출용장 비	구출용장 비	에어백 세트	1대	5년	○ 구조장비 기준에 의한다.	선택장비
		소형유압콤비 세트	1세트	5년	○ 구조장비 기준에 의한다.
		공기호흡기세트	1세트	15년	○ 구조장비 기준에 의한다.
		만능도끼	1개	3년	○ 구조장비 기준에 의한다.
		안전벨트절단기	1세트	3년	○ 절단능력이 약 4000g 이상으로 칼날교환이 가능해야 한다.
		헤드랜턴	대원별 1개이상	3년	○ 구조장비 기준에 의한다.
		개인로프	대원별 1개이상	소모품	○ 구조장비 기준에 의한다.
		구명부환	1개	5년	○ 구조장비 기준에 의한다.
		구조용튜브	1개	5년	○ 구조장비 기준에 의한다.

비고 :  1. 응급처치 목적란의 의약품은 의사, 간호사 또는  1급 응급구조사가 배치된 구급차에 한한다.

2. 약사법 등 관련 법령의 규정을 적용받는 응급처치기구는 당해 규정의 허가 또는 검사를 필하여야 한다.

3. 자동제세동기는 고급형 또는 기본형 중 한대만 보유하면 되고, 고급형의 경우 심전도 감시 장치를 구비하지 않아도 된다.

4. 고속도로 119구급차는 가급적 구출용 기자재를 구비하여야 하며, 그 외의 구급차는 지역여건을 고려하여 구출용 기자재를            구비할 수 있다.

6. 기본장비는 반드시 구매하는 장비이며, 선택장비는 시․도 여건에 맞게 구매하는 장비이므로 보유기준은 기본장비를 기준으로 한다.