구 매 규 격 서

정부물품분류번호	품명	단위	수량
41104008	연속형 미세먼지 채취기 (PM Sequential Sampler)	SET	1

Ⅰ. 일반사항

1. 본 장비는 대기중의 PM 10㎛ 및 2.5㎛ 이하의 미세먼지를 채취하는 장비이디.

2. 본 장비는 미세먼지 농도 측정시, 한국 환경부 규격을 충족시켜야한다.

3. 본 장비는 시료를 포집하는 필터 샘플을 최대 16개 까지 수용할 수 있어, 2주 이상 추가적인 교체 없이 가동이 가능하며, 16개 필터를 각각 독립적으로 설정이 가능하여야 한다.

4. 본 장비는 미세먼지 자동측정기의 국가표준방식의 등가성시험(equivalence test)용으로 사용된다.

5. 본 장비는 미세먼지 및 초미세먼지 농도 측정시, 한국 환경부 및 미국 EPA 규격을 충족시켜야한다.

Ⅱ. 구성(Configurations of Goods)

◆ 주장비

1. 연속형 미세먼지 채취기	1 set

◆ 악세서리

1. 알루미늄 스텐드	1 ea.

2. PM10 헤드	1 ea.

3. PM-2.5 WINS 임팩터	1 ea.

4. Filter Cassette Magazines	1 ea.

5. Adjustable Magazine Lid	1 ea.

6. Ground Cable	1 ea.

7. Sample Inlet Down Tube	1 ea.

8. PM10 Measurement Pass-Through Adapter Tube	1 ea.

9. Ambient Temperature Sensor With Solar Gill Shield	1 ea.

10. Leak Test Cassettes	1 ea.

11. Flow Audit Adapter	1 ea.

12. Rain Protector plate with two Velcro Straps	1 ea.

13. Dust Filter	1 ea.

14. Filter Cassette	16 ea.

Ⅲ. 규격 (Specification)

◆ 주장비

1. 측정방법 : 중량법

2. 시료필터 : Ø47 mm PTFE disc, 2 μm pore size(기본), 기타 필터도 가능

3. 측정단위 :  µg/m3

4. 시료유량 : 16.67 LPM

5. 유량정밀도 : ±2 %(0.33 L/min.)

6. 시료종류 : TSP, PM-10, PM-2.5

7. 다점 유량교정 : 3점 (16.67, 18.34, 15.00 LPM)

8. 작동압력 : 600 ~ 800 mmHg, Ambient.

9. 최고농도 : At least 200 µg/m3

10. 사용자 인터페이스 : 4.3” graphical touch screen

11. 진공펌프 : 12VDC pump

12. 데이터저장 :

1) 평균값 및 요약보고서 86개 이상

2) 데이터저장주기 : 5분

3) 데이터항목: 대기온도, 대기압/시료압력, 압력, 필터온도 등

13. 데이터 백업 : USB 직렬통신 및 USB 메모리스틱

14. 사용온도범위 : -40 ℃ ~ +50 ℃

15. 사용전원 : 120 ~ 240VAC, 1.5 amps

16. 전용소프트웨어 : 데이터 백업, 열기 및 저장

17. USB 시리얼포트를 통한 원격제어 가능 : 현재 장비의 화면과 동일한 화면이 PC에 표출되며, 현장과 동일한 운영을 마우스로 작동가능

18. 채취기는 대기온도센서, 대기압력센서, 필터온도센서, 샘플압력센서 등을 가지고 있어야 한다.

19. 채취기는 필터카세트의 안정적인 탈착을 위해 Adjustable Bottom Lid를 포함해야 한다.

20. 채취기는 외부와 내부의 온도 차이를 5 ℃ 이내로 유지해야 한다.

21. 채취기는 PM-10 시료채취를 위한 PASS THROUGH 튜브를 제공해야 한다.

22. 채취기는 본체와 지지대, 필터 매거진, 필터 카세트 및 카세트 이동시스템을 별도의 공구 없이 탈착이  가능해야 한다.

23. 채취기는 국립환경과학원 및 미국환경보호청(EPA)의 형식승인을 받은 제품이어야 하며, 납품 시 이를 증빙하는 서류를 제출해야 한다.1. 측정방법 : 중량법 채취기

Ⅳ. 외관(Physical Dimensions)

1. 길이(inches) :

1) System/Pump:  14.4 (w) x 14 (d) x 27 (h)

2) Stand(at base):  24.5 (w) x 23.5 (d) x 29.6 (h)

3) Total(at base): 23.5 (w) x 24.5 (d) x 56.6 (h)

2. 무게(lb) :

1) System/Pump: 45 lb

2) Stand: 10.5 lb

3) PM10 Inlet: 5.3 lb

Ⅴ. 기타 조건(Remarks)

1. 보 증

계약자는 설치 후 1년 동안 장비 운용에 관계된 보증을 무상으로 제공한다.

2. 교 육

계약자는 설치 후 운용교육을 운영자에게 실시하여야 한다.

3. 동작 및 시운전

계약자는 사용자가 지정한 장소에 시스템을 설치하여야 하고 시운전을 실시하여야 하며, 계약자는

설치 및 시운전시 드는 모든 비용을 부담해야 한다.

4. 정도검사

한국정도검사기관으로부터 최초정도검사를 받고 성적서를 제출하여야 한다.