구매 시방서

제1조 목적

본 시방서는 상수도사업본부 산하 수도사업소(8개 기관)에서에서 사용하는 아리수 품질확인제 수질분석용 3종 시약 구매 시방을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 계약상대자의 의무

1) 계약상대자는 계약체결전 본 시방서에서 규정한 계약 일반사항 및 규격사항 등

계약내용을 충분히 숙지한 후 계약에 임하여야한다.

2) 계약상대자는 물품 납품 이전에 서울물연구원(이하 “발주기관”이라 한다)과

충분한 사전 협의를 하여 제품의 규격을  숙지하고 이에 적합한 제품을 납품

하여야 한다.

제3조 납품장소 및 수량

1) 계약상대자는 구매시방에 적합한 물품을 아래 8개 기관의 지정된 장소에 납품

하여야 한다.

기 관 명	주 소	전화번호	부서명	비 고
중부수도사업소	중구 장충단길 129 (장충동 2가 208-1)	3146-2071	행정지원과
서부수도사업소	서대문구 인왕산2길 25 (홍제동 38-69)	3146-3558	행정지원과
동부수도사업소	성동구 성동문화원길 16 (행당동 142-1)	3146-2654	행정지원과
북부수도사업소	강북구 한천로 935 (번동 377)	3146-3254	행정지원과
강서수도사업소	양천구 목동동로 125 (신정6동 319-15)	3146-3850	행정지원과
남부수도사업소	동작구 약샘길 107 (신대방2동 470-11)	3146-4448	행정지원과
강남수도사업소	강남구 양재천길 199 (도곡동 459-4)	3146-4744	행정지원과
강동수도사업소	강동구 성내동길 51 (성내동 541-4)	3146-5050	행정지원과

2) 수도사업소별 납품수량은 아래와 같다.

(단위 : pk, 100ea/pk)

기관 품목	납 품 수 량
	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
잔류염소	2,474	305	326	353	301	245	398	256	290
철	2,391	234	290	353	353	257	383	201	320
구리	2,402	235	290	353	354	257	383	220	310

제4조 제품규격 등

1) 본 구매와 관련하여 납품 시약의 규격은 다음 각 호를 모두 만족하여야한다.

가. 시료 10mL 기준, 1회용 포장된 제품으로 서울특별시 상수도사업본부 산하 수도사업소

에서 사용하는 휴대용 수질분석 측정기기로 측정가능한 제품일 것

나. 시약별 수질오염공정시험기준에 따른 아래 성능기준(정도관리 목표값)을 모두

만족하는 제품일 것

품 목	규 격	성 능 기 준
잔류염소	10mL용	▸상대표준편차(정밀도, 30% 이내), 상대백분율(정확도, 75~125%)
철,구리	10mL용	▸상대표준편차(정밀도, 25% 이내), 상대백분율(정확도, 75~125%)

2) 산업안전보건법 제41조에 의거 납품하는 물품이 화학물질 또는 화학물질을 함유한

제제인 경우 화학물질의 명칭․성분 및 함유량, 안전․보건상의 취급주의사항, 인체

및 환경에 미치는 영향, 기타 노동부령이 정하는 사항이 기재된 『물질안전보건자료』를

각 수도사업소별로 작성 제출하여야 한다.

3) 각 수도사업소에 공급하는 시약의 유효기간은 납품일로부터 1년 이상 보증할 수

있는 제품을 납품하여야 한다.

제5조 물품검사(수) 및 납품처리

1) 계약상대자는 계약일로부터 45일 이내에 발주기관이 지정하는 수도사업소에

납품을 완료하여야하며, 납품완료 후 납품 확인서를 발주기관에게 제출하여야 한다.

2) 제4조 제1항 나호에 따른 납품시약의 성능확인 방법, 일정  등 세부내용은 발주기관과

계약상대자가 협의하여 결정한다.

3) 계약상대자는 발주기관의 물품검사(수)업무에 성실히 임하여야하며 물품검사(수) 결과

납품시약이 성능기준을 만족하지 못할 경우 즉시 다른 제품으로 납품하여야한다.

4) 본 구매시방서 규격 및 수량에 적합하게 물품이 납품되고, 제4조 제1항 나호에

의한 정도관리 목표값을 모두 만족하였을 때를 물품검사(수)완료로 한다.

제6조 기타사항

본 시방서에 대한 해석에 이견이 있을 경우, 상호 협의하여 결정한다.

서울특별시 서울물연구원