구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	관세분류번호 HSK No.	정부물품분류번호(8자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	8422.20-0000	41103202	실험용세척기 (Laboratory Washing Machines)	System	1

Ⅰ.  용도 (End-user's Use)

1. 특별한 용도에 맞는 세척프로그램과 액세서리로 구성된 세척기는 연구소 전반에 걸쳐 사용되는 초자류를

종합적이고 체계적으로 안전하고 완벽한 세척이 가능하도록 한다.

2. 적용분야는 유기적, 무기적 또는 물리화학, 생물학, 미생물학, 병원, 약제, 식품, 화장품 연구소 산업

등에서 사용된다.

Ⅱ. 장비의 구성 (Configurations of Goods)

1. 주장비

1)	본체	1 unit
	- 챔버 내 총 2개의 스프레이 암(천장/바닥) 장착
	- 총 세 종류의 물 연결부(냉수/온수/정제수) 사용
	- 연수장치 내장
	- 증기응축장치 포함
	- HEPA 건조필터 사용
	- 세제량 조절센서 포함(2개)
	- 세제 레벨센서 포함(2개)
	- 전도도 측정장치 내장
	- 무기물질 제거 프로그램 내장
2)	본체 옵션 및 악세서리류
	- 전도도 측정장치'CM	1 sys
	- 냉온수 세척용 연수장치	1 sys
	- 증기응축장치'DM	1 sys
	- Mainbody cover'DE-CS7	1 set
	- 모듈용 하단바스켓 A150	1 ea
	- 피펫용모듈 A303	1 ea
	- 플라스크/보틀용 모듈 3x6 (18개 노즐 포함) A301/5	1 ea

2. 부속장비

1)	액상 세척제(5ℓ)	2 bt
2)	액상 중화제(5ℓ)	2 bt

Ⅲ. 특징 및 규격 (Features and Specification)

1. 계측제어 및 실험실 용도를 위한 자동세척건조기는 전자기적합성 요구사항(EN 61326-1)과 안전 요구사항

(UL 61010-1, EN 61010-2-040) 등의 지침에 준하여 설계 및 제작되어야 한다.

2. 국내 전파관리법에 따른 EMC 인증을 받은 장비여야 한다.

3. 최대의 세척력을 위해 모든 프로그램 단계마다 물 분사 압력을 조정하는 가변속도펌프 이용해야 한다.

4. 물의 공급을 위해 적재 캐리어는 챔버 후면으로 직접 연결되어 내부 공간 활용을 높일 수 있어야 한다.

5. 세척 챔버에 가열을 위한 히터가 없으며 이로 인해 오염물의 점진적인 증가를 제거하고 플라스틱 제품의

손상 위험을 제거할 수 있어야 한다.

6. 0.25㎟의 미세필터가 포함된 사중 여과체제는 잔유물들이 재순환되지 않게 제거하여 펌프를 보호해야한다.

7. 3줄 텍스트 디스플레이이며 터치 컨트롤 방식의 16개의 기본프로그램(Pre-set)을 제공해야한다.

8. 사용자의 업무 환경에 따라 프로그램의 변경 및 제작이 가능해야 한다.

9. 자유롭게 지정할 수 있는 프로그램 바로가기 버튼과 개별적으로 선택할 수 있는 프로그램 및 일상적인

작업을 위해 빠른 선택을 할 수 있게 도와주는 사용자 전용 프로그램의 이름 제작이 가능해야한다.

10. 쉽게 관리하고 처리할 수 있도록 문에 위치한 연수용 소금 2㎏을 저장할 수 있는 컨테이너를 가지고

있어야 한다.

11. 최대 온도 65℃의 냉수 및 온수를 사용할 수 있는 연수장치, 적은양의 소금 소모 및 세척 진행 시 재활성

프로그램 자동 진행되어야 한다.

12. 적재 오류 및 물 순환 시 발생하는 거품으로 인한 편차가 있는지 모니터링하기 위한 물 분사장치 압력

센서를 이용해야 한다.

13. 공정 중 물 분사장치에 방해 요소가 있는지 감지하기 위해 분사장치 속도는 모니터링할 수 있어야 한다.

14. 내장형 전도도 측정 장치가 제공되어야 한다.

15. 분무 방식으로 작동하는 증기응축장치 내장 - 증기가 실내로 방출되는 것을 방지할 수 있어야 한다.

16. 자동 닫힘 기능이 있어야 한다.

17. 청각 신호로 프로그램 종료 시 사용자에게 알려주는 기능이 있어야 한다.

18. 두 개의 온도 센서 이용하여야 한다.

19. 모듈형 바스켓 컨셉을 통해 세척물의 세척을 위해 다양한 조합을 구성할 수 있다.

20. 세척 대상물 당 1회 세척 시 처리 용량;

- 최대 128개의 narrow-necked lab glassware를 세척할 수 있어야 한다.

- 98개의 pipettes 및 최대 32개의 다른 lab glasswares를 세척할 수 있어야 한다.

최대 1600개의 Test tube를 세척할 수 있어야 한다.

세척 챔버는 최대 4단 적재가 가능해야 한다.

21. 2개의 액상 세제 분사 펌프가 사용되어야 한다.

22. 전기 연결

- 전압: 380V 3N PE AC/60㎐

- 히터[㎾]: 8.5㎾

- 순환펌프[㎾]: 0.8㎾(분당 500ℓ) 이상

- 총 전력[㎾]: 9.3㎾

- 정격 퓨즈[A]:  3 × 16

23. 건조 장치

- 온도 선택(1℃ 단위) : 50 - 115℃

- 시간 선택(1분 단위) : 0 - 120분

- 공기 필터: Pre-filter G 4(1차필터) 및 Particulate/HEPA filter H 14(2차필터)

24. 작동환경

- 주변 온도 : 5°C에서 40°C

- 상대 습도 : 최대 31°C(80%에서) 또는 40°C(50%에서)

25. 물 연결

- 1개의 냉수 공급라인, 공급 압력 2 - 10 bar, 역류 방지 및 물 고임 방지 기능이 있어야 한다.

- 1개의 정제수 공급라인, 공급 압력 2 - 10 bar, 역류 방지 및 물 고임 방지 기능이 있어야 한다.

- 1개의 온수 공급라인, 공급 압력 2 - 10 bar, 역류 방지 및 물 고임 방지 기능이 있어야 한다.

- Sump 내 역류방지장치가 내장되어있어야 한다.

- 누수방지장치(WPS)가 있어야 한다.

26. 배수

- 배수 호스의 길이 : 최대 4m

- 최대 순간 유속량 : 분당 16ℓ

- 70℃ 이상의 물을 냉각하여 배출하기 위한 별도의 장치를 제공할 수 있어야 한다.

27. 치수 및 중량

- 외부 치수: H835, W900, D600㎜ (PG8586CD)`

- 캐비닛 사용 범위: H522, W536, D523㎜(146ℓ)

- 무게: 78.0㎏

- 하중: 작동 시 1,200N/㎡

Ⅳ. 기타조건(Remarks)

1. 기존 사용하는 세척기의 악세서리(인젝터 및 바스켓류)와 호환이 되어야 한다.

2. 본체는 공급자에 의해 설치되어야 한다.

3. 보증기간은 성능 시험을 완료한 날로부터 2년이다.

4. 계약자는 납품 전 사전규격검토를 받아야 하며, 국내 공급사의 한국지사(대리점)의 공급확인서 및

A/S 확약서를 제출하여야 한다.

5. 계약자는 직접 애프터서비스를 수행할 수 있도록 생산자가 인정한 기술자임을 증명하여야 한다.