구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 (Item No)	정부물품 분류번호	정부물품 식별번호	품 명	단 위	수 량
1	41104816		자동 시료 농축기	system	1

Ⅰ.  용도(End-user's Use)

상기 제품은 고체상 추출법을 이용해 추출한 샘플을 변형 및 유실없이 최소한의 Air를 샘플에 직접 분사하여 농축하는 장비로 각 노즐들은 전자식 방식으로 자동 높낮이 조절이 가능하고 특수 고안된 알루미늄 히팅 블록을 적용하여 용매의 농축 과정을 한눈에 볼 수 있으며 다양한 크기의 시험관을 동시 48개까지 농축할 수 있는 장비임

1.	Concentrator, Evatros C
	1) Round Block 48 Hole 16.3mm	1 set
	2) Needle Set – Hole(48 ea/pk)	1 set
	3) Hood System Main frame for EvaT-0200	1 set
2.	Air compressor, Evatros G
	1) 200L/min Dry Air Generator for Concentrator	1 set
3.	Accessories
	1) Flexible Duct Hose(10mm x 10M)	1 ea

II. 장비의 구성(Configurations of Goods)

Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specificpation)

1. Concentrator

1.1 노즐

1) 노즐 수 : 48개(12개씩 4부분, A블럭, B블럭, C블럭, D블럭)

2) 노즐 개폐 방식 : LED 스위치 (각 노즐 독립적 스위치-48개, A, B, C, D블럭 통합스위치 4개)

3) 주위 포화증기 제거 홀 : 각 노즐당 4개(5mm, 10mm, 이클립스타입)

4) 유량의 세기 : 제로에어(0-4L/min 노즐당), 각 노즐 독립적조절, 상호간섭없음.

5) 노즐 높낮이범위 : 0~160mm(최저점, 최고점)

6) 노즐 스피드범위 : 0~100mm/초

7) 노즐 속도제어 : 스피드컨트롤러, 임의설정 가능(셋포인트 설정가능)

8) 노즐 높이 컨트롤 : 2버튼(오리지널 포인트 & 셋 포인트), 조이스틱(미세조정)

9) 노즐 유량개폐 : 48개의 LED버튼, 4개의 4블럭(A, B, C, D)통합 개폐버튼

10) 가스 입력 부분 크기 : 1/4" Fitting

1.2. 히팅블럭

1) 히팅블럭제질 : 알미늄+베크라이트(1개 온도 센서장착)

2) 히팅블럭타입 : 계단식 이단구조

3) 온도범위 : Ambient ~ 80℃

4) 히팅블럭 시료수 : 48개, 4구역 분할구조(A구역12, B구역12, C구역12, D구역12)

5) 히팅블럭 윈도우 슬릿 : 3mm(넓이), 30mm(높이)

6) 윈도우 스릿 형태 : 하단(전면)부 24, 상단(후면)부 24, 상호 이클립스구조

7) LED램프 : 2개(전면부 1, 후면부 1), 도어 개폐시(전면부 점멸)

8) LED램프밝기 : 1440lm(루멘), 자외선차단 램프장착가능(옵션)

1.3 후드시스템

1) 크기 및 사이즈 : 70(H) x 60(W) x 74.4(D)cm

2) 슬라이딩 서랍 : 1개(시료전처리 및 샘플장착용)

3) 강화유리 : 전면 가로(49)cm X 세로(40)cm

4) 블로워 : 직경 100mm, 속도 1151.85cfm

5) 센서장착: 3개(도어개폐 안전센서 1, 슬라이딩 안전센서 1, 온도피드백센서 1)

6) 플랙시블 덕트호스

7) 전기요구규격 : 220[V], 50/60[Hz], 1.5[A]

8) 통신 방식 : RS-232C 시리얼 통신

9) 무게 : 40kg

2. Evaporation Air compressor

1) 방식 : 분리막식 멤브레인 방식 - 수분,먼지 제거

2) 최대 흐름속도 (ATP) : 공기 - 분당 200리터

3) 토출압력 : 2bar / 30psi

4) 입자 제거 : <0.01 micron

5) 압력 : 발생기 내부에 고정됨

6) 내장형 2중 공기주입장치 (콤퓨레샤 2개장착)

7) 압력이슬점 : -40℃/-40℉

8) 입자 >0.01 micron  : 완전제거

9) 수분통과 : 완전제거

10) 이동성 : 가능

11) 토출구 1/4" : 1

12) 압력게이지 : 1

13) 프탈레이트 : 발생없음 (멤브레인타입)

14) 전기요구규격 : 230V-50/60Hz 4.9A

15) 소음 : 60dB 이하

16) 용적 : 100(H)x64(W)x75(D)cm

17) 무게 : 120kg

3. Accessories

1) Installation Fitting Kit	1 kit

2) Flexible Duct Hose(10mm x 10M)           1 ea

3) RS232C 시리얼 통신 Cable	1 set

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

1. 설치 및 작업은 최종 사용자의 사이트에서 입찰자/공급자의 책임에 의해 수행됨

2. 설치 날짜 기준 2년 보증 서비스 (Warranty)를 제공함