구매규격서

Commodity Description

품목번호 Item No.	정부물품분류번호 (8자리)	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	41104206	초순수제조장치	system	1

Ⅰ. 용도 및 특징(End-user's Use and Feature)

1. ASTM(미국재료시험협회)  CAP(미국병리학회), NCCLS(임상병리학회) 기준에 적합한

Type I, II Grade  초순수 생산

2. 내장형 TOC가 장착되어 메인 화면에서 연속적으로 TOC를 모니터링 함

3. Twin-pack 정제 카트리지들과 4개의 저항센서를 통해 다단계 모니터링이 가능

4. GRID 대형 콘트롤 패널에서 정제상태 및 수질을 그림 및 글자로 표시

5. 시스템 내부의 유로 변경 없이 전체적으로 자동화된 완벽한 살균기능

6. 매뉴얼 채수와 정량채수로 원하는량의 생산가능

7. 이중파장UV 램프에 의한 유기물의 광산화

8. GLP 응용을 위한 RS 232 인터페이스

9. USB를 이용한 채수정보 확인 및 시스템 업데이트기능

10. 디스펜서에 위치한 별도의 수질센서를 통해 채수직전의 수질확인기능

11. 심플한 디자인과 전면부 서비스도어로 산편한 유지보수 및 소모품교체

****

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. 순수 제조장치	1 SET
2. 30L Tank	1 SET
3. 초순수 제조장치	1 SET
4. 디스펜스 스테이션	1 SET

Ⅲ. 성능 및 규격(Performance and Specification): 납품자는 해당 규격 동등 또는 이상의 규격을 만족하는 장치를 제공하여야 한다.

1. 순수 제조장치

1. 생산수량 :

1) 시간당 10리터 (수온이 25 ℃일 때)

2. 생산수의 수질

1)	무기물질 :  최소 1  - 10 ㏁·cm 이상

2)	총유기 카본(TOC) :  < 30 ppb

3)	박테리아 :  < 5 CFU/ml

4)	입자제거 : >99% Rejection

5)	pH : 실제적으로 중성

3. 주요 정제 단계 : 전처리장치 + 역삼투 장치 + 이온교환장치

1)	역삼투 멤브레인 재질 : high -flux,TFC

2)	이온교환장치

- 하우징이 없는 디자인, 신뢰할 수 있는 수질, 교체가 쉬움

- 카트리지 용량 1 ㏁·cm 이상이 나올 때 기준 : 1 uS/cm 일때 90,000리터, 일반적으로 120,000 ~ 140,000리터 까지 사용가능

4. 내장형 역삼투 전처리 장치 :  내부에 장착된 일차 정제 카트리지

1)	하우징이 없는 디자인

2)	입력수 중의 염소 와 큰 입자 제거 및 박테리아 증식억제 효과

5. 쉬운 유지보수 기능 및 신뢰할 만한 수질

1)	전방 써비스 문을 열면 쉽게 카트리지를 교체할 수 있으며, 소모품 비용이 저렴하다.

2)	카트리지는 push-on 디자인의 연결부로 되어있기 때문에 사용자에 의해 교체가 용이

6. 안전 기능

1)	설정 가능한 수질 이상시의 경보기능

2)	최적의 정제능력을 유지하기 위하여 카트리지 교체시기가 지났을 경우 경보가 울림

3)	전처리 및 이온교환 카트리지의 잔여 수명 표시

4)	저수조의 수위가 10% 이하일 때에 경보가 울림

5)	저수조의 수위조절센스에 이상이 있을 때 경보가 울림

7. 극대화된 융통성 기능

1)	벽에 부착할 수 있고,  실험대 위에 올려 놓을 수 있음

2)	옵션 사양의 추가에 따라 기능의 향상

- 원거리 화면 표시기를 사용시 실험대 밑 또는 놀은 벽에 장착으로 인해 공간 절약

8. 간단한 설치

1)	110V / 220V 겸용

2)	내부의 압력 상승용 펌프 설치로 인해 입력수의 압력에 구애받지 않음.

- 최소 압력 : 흐르는 물, 최대 압력 : 2.0 bar

3)	입력수의 조건

- fouling index : 10 / 전도도 : 최대 1,400uS/cm

- 염소 : 최대 0.5ppm / 온도 : 1 – 35 ℃ / 유속 : 최대시간당 75 리터

4)	외형 크기 및 무게 : 높이 435 mm , 가로 375 mm , 세로 340 mm  정도 크기 권장,  무게17kg 권장

5)	소음 정도 : 40 데시벨 이하

2.  저수조

1)	저수 용량 : 30 리터

2)	다양한 위치선정가능 - 기기의 아래쪽, 실험대 밑 등 원하는 위치에 설치

3)	이산화탄소 및 박테리아 오염을 방지하기 위한 특수 통기 필터

4)	디자인은 기기와 조화를 이루며 박테리아 번식을 방지하기 위해 불투명 재질을 사용

5)	입력수 연결부2개, 출력수 연결부2개, 배출구 연결부 1개, overflow 연결부 1개

6)	5개의 수위조절 센스가 장착됨

7)	폴리프로필렌 재질

8)	기기와 일체형으로 결합 가능함으로 공간절약형

9) 저수조 전면부 화면표시

- LED 수위 표시 : 실제 저수조의 수량이 전면부에 LED등으로 표시

- 초과용량 경고표시 : RED light이 켜지면 수위넘침 경고

3. 초순수 제조장치

1. 생산수의 수질 : 2 L/min 생산

1) 저항치 : 18.2 ㏁·cm (25 ℃에서)

2) 총 유기물질(TOC) : < 1-3 ppb

3) Bacteria : < 0.001 cfu/ml

4) Bacteria Endotoxin : < 0.001 EU/ml

5) RNase : < 1 pg/ml

6) DNase : < 5 pg/ml

7) Particale : < 0.05um

8) 미량 이온 : ppb 레벨 이하(Na+<2ppt,Mg2+<1ppt,Ca2+<2ppt등)

2. 정제 카트리지 및 최종여과 필터

1) 온도에 따른 수질저하 방지 기능

설정치 이상으로 수온이 올라갈 때 자동적으로 일정 시간마다 물세척 기능

하우징이 없는 일체형 카트리지 / 전방 장ㆍ탈착형

2) Twin-pack 구조

이중으로 초순수를 정제하여 최상 수질의 초순수 생산 및 유지

- 각 정제 단계 후 저항 측정기가 장착되어 단계별 수질 모니터링이 가능함

- 정제 카트리지 효율을 극대화함.(1메가옴까지 사용가능)

3) 응용에따라 다양한 종류의 카트리지를 사용가능 (ICP MS pack 등)

3. UV 램프 : 유기물의 광산화용 UV

1) 254nm + 185nm, 광택 처리된 스테인레스강 재질 하우징

2) 자외선 램프의 교체시기  알람기능

4. TOC 모니터링 기능

1) 자외선 산화 측정법에 의한 TOC 모니터링

2) 연속적으로 TOC 수치를 ppb로 표시

3) 설정치 이상의 TOC가 검출될 때 경보 발생

5. 절대여과필터

1) UMF : 0.05um 절대여과필터장착

2) UMF를 통과하는 유로재순환 및 살균

3) 0.05um 보다 큰 모든 입자를 제거

6. USB 포트

1) 시간별, 채수별 초순수의 수질 및 TOC, 채수량등의 정보를 수집하여 USB로 PC저장가능

2) 시스템 설정 펌웨어 저장 및 불러오기 가능

3) Thermal printer 부착(Optional)으로 채수시 채수정보 출력가능

7. 자동 살균기능 : 살균팩 장착

1) 살균을 위해 시스템을 변경하거나 조작할 필요가 없음

8. 안전기능

1) 저수조의 수위가 낮을 때, 수압이 설정치보다 높을 때 자동적으로 동작정지

2) 전원이 나갔을 때 안전정지 및 자동/수동 재동작

3) 살균시 채수밸브 차단

4) 경보 설정치 이하 경우 경보 발생, 음성 또는 화면으로 경보

5)경보 설정치를 사용자가 임의로 설정 가능

9. 경보 기능

1) Twin-pack 카트리지 중, 1차 카트리지 통과 후의 수질이 설정치보다 낮을 때

2) Twin-pack 카트리지 중, 최종 카트리지 통과 후의 수질이 설정치보다 낮을 때

3) UV 램프 수명, 일차 및 최종 Twin-Pack 수명, UMF 필터 수명 이 지났을 때

4) 수온 및 수압이 설정치보다 높을 때

5) 카트리지가 제대로 장착이 안되었을 때 및 기타 기기상의 이상상황

10. 모터 및 펌프

1) 저 소음형(<45dBA) 직류 모터 / 내장형

2) 2가지 순환모드 : 단속순환(50분 정지 10분 회전) 모드 / 연속순환모드

3) 하루 중 업무/비업무 시간대에 따른 연속/단속순환 모드의 자동적인 전환

11. 검정

1) 검정 기준서류  제공 (GLP, FDA, 등)

2) 사용 카트리지의 기간별 자료(수질) 제공

3) PIN code

12. GLP 응용에 사용되는 출력장치 : RS 232 인터페이스

13. 설치 : 벽걸이형 및 탁상형 호환, 벽걸이 형 전환시 별도의 옵션이 불필요.

14. 전원, 크기 및 무게: 100-240 V / 50-60 Hz, 410w X 365d X 490h (mm), 15kg

4. 디스펜스 스테이션

1. LCD display

a)	작동모드 화면표시

- 순환작동모드

- 연속작동모드

- 채수속도의 비율

- 채수량 설정 프로그램모드

- 살균, 공급수질

b)	시스템 모니터링 화면 표시

- 생산수의 수질 저항 측정 및 ㏁·cm로 표시

- 온도표시

- 소모품 교체 시기

- TOC (ppb), 설정치보다 높을 경우 경고표시

- 자동보정

- 시간 및 날짜

2. 채수모드

a)	다양한 분배옵션 (0에서부터 최대 분당 2리터까지 속도조절 가능

b) 채수량에 의한 자동생산기능 (50ml부터 100리터까지) 프로그램에 의한 채수

c) 자동볼륨 설정으로 사용자가 원하는 양만큼 채수

d) foot padal(Optional)을 이용한 손을 쓰지않고 채수가능

3. 디스펜서장치의 색과 깜빡임을 통해서 시스템의 현재상태를 확인가능

4. 디스펜서 자체 내장형 수질센서를 통한 최종 채수부의 수질상태 확인가능

Ⅳ. 기타 조건(Remarks):

- 계약자는 수요처에서 원하는 장소에 설치하고 사용 교육을 실시하여야 한다.

- 하자보증기간: 납품 후 1년