서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 품명 : 휴대용 기계적가슴압박장치	구급장비
1. 용 도 심정지 환자에게 지속적인 가슴압박을 실시하는 장비 2. 필요조건 ○ 공통사항 - 구조자의 상태에 관계없이 미리 입력되어 있는 압박:이완 비율에 따라 계속 작동하고 30:2 또는 연속적인 흉부압박이 이루어져야 한다. - 장비는 휴대 가능해야 하며, 이송중인 구급차 안에서도 운용할 수 있어야 한다. - 식품의약품안전처 허가서 또는 인증서 갖추고, 수입품의 경우 공인기관의 인증과 수입 인증을 통과 제품이어야 한다. - 현장 휴대성을 위하여 충전식배터리가 주 동력원으로 작동되어야 하며 배터리 방전 시 즉시 교체가 가능하여 한다. - 구조자의 상황에 맞게 압박의 위치조정이 가능해야 한다. - 30:2 모드에서는 매30회 이전 알람이 울려 인공호흡을 실시할 타이밍을 알려줄 수 있어야 한다. - 환자의 지속적인 심전도 모니터링과 제세동이 필요한 경우 장비를 해제하지 않고 자동제세동기를 사용하여 제세동을 할 수 있어야 한다. - 모든 구성품은 휴대 가능한 가방(백팩)에 보관할 수 있으며, 현장 활동 시 바로 사용할 수 있도록 적재되어 있어야 한다. - 본체와 사용하는 모든 방식이 손쉽게 결착이 가능해야 하고 기본방수와 세척이 용이 해야 한다. - 환자의 몸에 완전히 밀착되어 흉부압박의 위치변화가 최소화 되고 지속적인 흉부압박이 이루어 져야 한다. 3. 제 원 ○ 무 게 : 13kg 이하(동력원 포함) ○ 가슴압박속도 : 80회/min 이상 ○ 압 박 방 식 : 가슴조임 방식 또는 직접압박 방식 ○ 연속작동시간 : 30분 이상(배터리 한 개당) ○ 배터리완충시간 : 5시간 이내 4. 구 성 품 ○ 본체, 흉부 압박밴드 세트 50개(가슴조임 방식의 제품일 경우), 석션컵 50개(직접가슴압박 방식의 제품일 경우), 충전식 배터리 2개, 본체 충전 어댑터 1대, 예비용 배터리 충전 어댑터(거치대) 1대, 휴대용가방(백팩) 1개, 한글사용설명서, QUICK GUIDE 1부등 기타 구성품은 시중 표준 카탈로그에 의한다. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다. ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다.(납품 시 QUICK GUIDE가 있어야 한다) ○ 제품 무상보증기간은 2년으로 하고 계약자는 무상보증기간 중 A/S 요청 시 즉시 조치하여야 한다. ○ 무상보증기간 동안 가이드라인 등 변경 시 프로그램 업그레이드를 실시하여야 한다. ○ 법령에 의한 식품의약품안전처 품목허가를 필한 제품이어야 한다.(품목허가증 제출) ○ 계약자는 한글제품설명서(수입품일 경우 영문설명서와 동일한 한글제품 설명서) 및 매뉴얼을 제출하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 계약자는 납품 후 수요기관의 요청에 따라 수시로 교육을 실시하여야 한다. (기기사용법은 소방서 및 119안전센터를 순회하면서 납품일로부터 10일 이내에 완료하여야 한다). ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성하여 제출하여야 한다.