구급장비 구매계약 일반조건

1.	납품기한은 계약일로부터 60일 이내 일괄납품 하여야 하며 납품 계획서(일정)을 수요기관에 사전 제출하여야 한다.
2.	납품자는 모든 물품에 대하여 납품일로부터 5일전까지 한글번역 제품설명서 (Clear File A4) 1부, 사용안내 설명서 원본 1부(매뉴얼 : Part list, Parts Catalouge), 정부물품분류번호 및 식별번호를 수요기관에 제출하여야 한다.
3.	납품되는 제품은 납품일 기준 1년 이내에 생산된 제품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.
4.	납품되는 모든 제품은 각각의 제품에 대하여 제조사가 국내 지정한 A/S업체 지정 계약서류 등을 제출하여야 한다.
5.	납품되는 제품의 전 수량(용기, 외장)에 다음 각호의 사항(상표)을 기재하여야 한다. ○ 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호 ○ 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 전화번호 ○ 수입품의 경우 제조원(제조국 및 제조사명) ○ 제조번호와 제조년월일
6.	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제17조, 동법 시행령 제64조, 동법 시행규칙 제67조에 따라『조달물품 전문기관검사 업무규정(조달청 고시 제2010-22호)』 에 정하여진 절차에 따라 필요한 검사를 실시하는 전문기관검사 조건부 계약 이오니 관련 내용을 숙지하시고 입찰에 참여하여야 한다. ○ 전문기관검사에 필요한 일체의 비용과 검사를 하기 위한 변형, 소모, 파손 또는 변질로 생기는 손상은 『물품구매계약 일반조건』에 따라 계약상대자가 부담한다. ○ 전문기관검사 결과 제출시 조달청 품질관리단장이 지정한 전문검사기관 지정서와 검사결과서를 문서로 통보받아 확인 한다.
7.	계약자는 납품하는 전 품목에 대해 서울소방재난본부에서 검사(수)를 받은후 지정하는 장소(소방서 또는 119안전센터 등)까지 계약자의 부담으로 물품을 안전하게 인계하는 것을 원칙으로 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 자동제세동기(AED)-구급대원용 30대	구급장비
1. 용 도 심실세동 및 빈맥이 발생한 환자에게 부착된 패치로 자체적(자동)으로 환자의 상태를 분석후 전기충격을 통해 소생시키는 구급대원용 장비 2. 필요조건 ○ 심정지 리듬을 자동으로 판독 분석하고 쇽 버튼만 수동으로 누르는 원버튼 형식이거나, 분석버튼과 쇽 버튼을 이용해 수동으로 누르는 방식이어야 한다. ○ 심전도 리듬을 감시할 수 있는 모니터가 있어야 하고 출력할 수 있어야 한다. ○ 2010 A.H.A 가이드라인에 적합하게 흉부압박 깊이와 속도의 피드백이 실시간으로 메시지 및 화면 표시 기능이 있어야 한다. ○ 2010 A.H.A 가이드라인에 적합하게 에너지 선택이 세팅되어 있어야 하며, 추후 변경되는 가이드라에 따라 에너지 및 기능변환이 가능하여야 한다. ○ 자동식 및 수동식 전환이 자유로워야 한다. ○ 배터리 사용 잔량표시가 메세지 또는 모니터 화면에 표시 기능이 있어야 한다. ○ 충격전달방식은 바이패이직이어야 한다. ○ 기록저장기능이 내장되어있어야 하며 저장용량은 모든 이벤트 100건이상이나 7시간이상의 기록이 저장되어야 하며, 저장된 내용을 즉시 및 차후에 출력할 수 있어야 한다. ○ 차량 내 고정 및 이동이 가능하여야 한다. ○ 무선으로 환자데이터를 전송하여 PC의 소프트웨어를 통한 데이터의 편집, 저장 및 출력이 가능하여야 한다. ○ 프린터기능이 내장되어 있어야 하며 사용 중에도 프린트가 가능하여야 한다. ○ 3리드심전도기능, 12리드심전도기능, 혈중산소포화도측정(SPO2), 호기말이산화탄소분압측정(EtCO2), 자동혈압측정(NIBP), 맥박측정 및 흉부압박도우미, 보이스 레코더 기능이 있어야 한다.(단, 상기 기능은 식품의약품안전청 허가서류에 표기되어 있어야 한다) ○ Data Card에 저장된 환자의 임상데이타를 컴퓨터에 연동하여 관찰 할 수 있는 View Program용 S/W가 제공되어 소방서 및 안전센터에서 볼 수 있어야 한다. ○ 12리드 ECG 판독 및 출력 기능이 있어야 한다.(단, 상기 기능은 식품의약품안전청 허가서류에 표기되어 있어야 한다) 3. 제 원 ○ 무 게 : 8.6kg 이하 (밧데리 포함) ○ 모니터 : 5인치 이상 11인치 이하(컬러 또는 단일색상 모니터) ○ AC전원 및 충전식 배터리(수명 2년이상, 사용시간 1시간 30분 이상 계속 사용가능해야함) ○ 예비용 배터리 충전기 4. 구 성 품 ○ 제세동본체(밧데리 포함), 3리드ECG케이블(1), 10리드ECG케이블(1), ECG전극(300개이상), 제세동용케이블(1), 제세동패치(성인용)20세트, 제세동패치(소아용)2세트, 흉부압박도우미세트, 테스트로드, 카드리더기, 기록저장카드(장착할 수 있는 최대용량), 환자데이타관찰용S/W(소방서&안전센터), 호기말이산화탄소측정측정키드 Airway Adapter Set(10), 호기말이산화탄소측정측정키드 Plus O2 Oral/Nasal Sampling Set with O2 Tubing성인용(10), SpO2프로브(1), SpO2확장형케이블(1), 유아용 접착식 SPO2센서(20), NIBP용 커프(성인2, 소아2) 및 호스 등 관찰기능에 필요한 액서사리와 전원케이블, 사용설명서(한글 및 영문), 프린트용지(기록지12롤이상), 예비용배터리(1), 본체충전아답터(1), 예비용배터리 충전 어답터(거치대)(1), 휴대용가방 등 기타 구성품은 시중 표준카다로그에 의한다. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간중 A/S요청시 즉시 조치 또는 예비장비로 대체하여 구급대가 제세동기로 인해 출동에 지장 받는 일이 없도록 하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 무상보증기간 동안 A.H.A 가이드라인 등 변경시 프로그램 업그레이드를 실시하여야 한다. ○ 법령에 의한 식품의약품안전청 품목허가를 필한 제품이어야 함.(품목허가증 제출) ○ 구성품 중 자동제세동기 패치는 납품일로부터 유효기간이 20개월 이상이어야 한다. ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다. ○ 계약자는 납품 후 수요기관의 요청에 따라 수시로 교육을 실시하여야 한다. (기기사용법은 소방서를 순회하면서 납품일로부터 20일이내에 완료하여야 한다) ○ 지정한 장소에 납품시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다.