구급장비 구매계약 일반조건

1.	납품기한은 계약일로부터 50일 이내 일괄납품 하여야 하며 납품 계획서(일정)을 수요기관에 사전 제출하여야 한다
2.	납품자는 모든 물품에 대하여 납품 5일전까지 한글번역 제품설명서(Clear File A4) 1부 및 사용안내 설명서 1부(매뉴얼 : Part list, Parts Catalouge)를 수요기관에 제출하여야 한다
3.	납품되는 제품은 납품일 기준 1년 이내에 생산된 제품이어야 한다
4.	납품되는 모든 제품은 각각의 제품에 대하여 제조사가 국내 지정한 A/S업체 지정 계약서류 등을 제출하여야 한다
5.	납품되는 제품의 전 수량(용기, 외장)에 다음 각 호의 사항(상표)을 기재하여 한다 - 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호 - 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 전화번호 - 수입품의 경우 제조원(제조국 및 제조사명) - 제조번호와 제조년월일
6.	계약자는 납품하는 전 품목에 대해 서울소방재난본부에서 검사(수)를 받은 후 지정하는 장소(소방서 또는 119안전센터 등)까지 계약자의 부담으로 물품을 안전하게 인계하는 것을 원칙으로 한다

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 의자형 들것 47대	구급장비
1. 용 도 주 들것을 사용하지 못하는 협소한 장소 및 계단에서 들것의 기능뿐만 아니라 의자형태로 변형이 가능하여 응급환자 발생 시 신속히 이송할 수 있는 장비 2. 필요조건 ○ 기본 골격은 가볍고 튼튼한 알루미늄 합금 재질이어야 한다. ○ 들것 시트는 질기고 혈액이나 이물질이 스며들지 않는 재질이어야 한다. ○ 들것은 반으로 완전히 접혀져 보관이 용이하여야 한다. ○ 2개의 환자고정끈과 1개의 다리고정끈이 포함되어 있어야한다.(2개의 환자고정끈은 플라스틱의 고정 장치가 아닌 차량용 안전벨트 버클과 버클혀 같은 튼튼한 재질과 구조를 가져야한다.) ○ 고정끈마다 색상을 다르게 하여 환자고정시 장착이 용이하여야 한다. ○ 의자 형태로 변형하여 사용할 때에는 들것 형태로 펴지지 않도록 안전장치가 되어 있어야 한다. ○ 현재 구급차에 보급된 주들것에 의자형 들것을 적재 후 양쪽 사이드 레일을 올릴 수 있어야 한다. 3. 제 원 ○ 펼친 크기 : 190(±20) × 50(±1) × 15(±3)cm ○ 접은 크기 : 100(±2) × 50(±1) × 16(±1)cm ○ 무게 : 11kg 이하 4. 구 성 품 ○ 의자형 들것 본체 1대, 환자고정끈 2개, 다리고정끈 1개 및 기타 구성품은 시중 표준 카타로그에 의한다. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다 ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다 ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다 ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 5일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 식품의약품안전청의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품이어야 한다.(품목허가증 제출) ○ 제조사가 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 접이식들것 46대	구급장비
1. 용 도 주 들것을 사용하지 못하는 협소한 장소에서 응급환자 발생 시 신속히 이송할 수 있는 장비 2. 필요조건 ○ 기본 골격은 가볍고 튼튼한 내구성이 강한 알루미늄 프레임 재질이어야 한다. ○ 들것 시트는 질기고 혈액이나 이물질이 스며들지 않는 재질이어야 한다. ○ 물 세척시 비닐코팅된 재질로 세척이 용이하고 방수 재질이어야 한다. ○ 들것은 2단으로 접을 수 있고 협소한 장소에서 이동과 보관이 용이해야한다. ○ 들것을 바닥에 폈을 때 바닥에 쉽고 평평하게 펴져야 한다. ○ 환자고정용 끈은 2점식 안전벨트 버클이 달린 끈이 2개 부착되어 있어야 한다. (몸통 및 다리부분) ○ 고정끈마다 색상을 다르게 하여 환자고정시 장착이 용이하여야 한다. ○ 접혀지는 Hinge 부분은 볼트 또는 리벳 연결방식이 아닌 정밀 가공한 핀으로 되어있어야 한다. ○ 시트 절단면 마감 처리는 이중 마감처리(카브라)를 실시하여야 한다. 3. 제 원 ○ 제품크기 : 187(±1) × 50(±1) × 2.5(±0.5)cm ○ 접었을때 : 93(±1) × 50(±1) × 5(±0.5)cm ○ 무게 : 4kg 이하 4. 구 성 품 ○ 접이식 들것 본체 1대 기타 구성품은 시중 표준 카타로그에 의한다. (장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 할것) 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다 ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다 ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 5일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 식품의약품안전청의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품이어야 한다.(품목허가증 제출) ○ 의료기기 제조 품목허가 제품이어야 한다.(품목 허가증 제출) ○ 제조사가 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 지정한 장소에 납품시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 초음파진단기세트 1대	구급장비
1. 용 도 인체에 무해한 가청주파수 밖의 초음파를 인체 장기에 보내어 돌아오는 신호를 전기적 신호로 변환하여 이를 다시 모니터로 보여주어 인체의 이상 유무를 진단할 수 있게 하는 영상진단 장비임. 2. 필요조건 ○ 제품은 휴대가 가능하고 주머니에 넣고 다닐 수 있을 것. ○ 실시간으로 체내 영상을 표시하는 흑백 또는 칼라모드 일 것. ○ 흑백 이미지의 이미지 영역 : 깊이 24cm이상 최대 75도(칼라모드시 30도 이상) 이상일 것. ○ 광범위 위상 단열 탐촉자 : 1.7~3.8 MHz 이상일 것. ○ 완전 충전시 1시간 이상 동안 스캔이 가능할 것. ○ 자동 최적화 기능이 있어 모든 깊이에서 게인(gain)을 조절할 수 있을 것. ○ 심장 사이클을 쉽고 빠르게 검사 또는 저장할 수 있게 하는 자동 사이클 기능이 있을 것. ○ 각 장기의 최적화된 영상을 가능하게 하는 프리셋이 있을 것. ○ 심장, 신장, 혈관, 간을 포함한 4가지 이상 측정이 가능할 것. ○ 장비 내에서 거리 측정이 가능하고, 소프트웨어를 이용하여 컴퓨터에서 거리 및 면적 측정이 가능 할 것. ○ 데이터는 micro SD카드로 저장되고, 뷰어기능을 선택하면 볼 수 있을 것. ○ 음성 녹음기능이 있을 것. 3. 제 원 ○ 크기 및 무게 : 70mm(폭±10)×140mm(길이±10) 이내이고 무게가 800g 이내 일 것. ○ 모니터 : 3.5인치 이상 일 것(컬러 또는 단일색상 모니터). ○ 범용 전원 공급장치 100-240V ~ 50/60Hz과 다양한 플러그일 것. 4. 구 성 품 ○ 본체 1세트, 장착기기 1세트, USB케이블 1개, microSD(4G 이상)메모리카드 1개, 국제 규격 교류 어댑터 1세트, 충전밧데리 2개, 뷰어 소프트웨어 1세트, 젤(60g) 1개, 사용자 설명서(한글) 1개, 휴대용 가방 1세트. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다. ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간중 A/S요청시 즉시 조치 또는 예비장비로 대체하여 구급대가 본 제품으로 인해 출동에 지장 받는 일이 없도록 하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 법령에 의한 식품의약품안전청 품목허가를 필한 제품이어야 함(품목허가증 제출) ○ 계약자는 한글제품설명서 및 매뉴얼을 제출하여야 한다. ○ 계약자는 납품 후 수요기관의 요청에 따라 수시로 교육을 실시하여야 한다. (기기사용법은 납품된 곳을 순회하면서 납품일로부터 20이내에 완료하여야 한다) ○ 지정한 장소에 납품시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다.