서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 의자형 들것 2대	구급장비
1. 용 도 주 들것을 사용하지 못하는 협소한 장소 및 계단에서 들것의 기능뿐만 아니라 의자형태로 변형이 가능하여 응급환자 발생 시 신속히 이송할 수 있는 장비 2. 필요조건 ○ 기본 골격은 가볍고 튼튼한 알루미늄 합금 재질이어야 한다. ○ 들것 시트는 질기고 혈액이나 이물질이 스며들지 않는 재질이어야 한다. ○ 들것은 반으로 완전히 접혀져 보관이 용이하여야 한다. ○ 2개의 환자고정끈과 1개의 다리고정끈이 포함되어 있어야한다.(2개의 환자고정끈은 플라스틱의 고정 장치가 아닌 차량용 안전벨트 버클과 버클혀 같은 튼튼한 재질과 구조를 가져야한다.) ○ 고정끈마다 색상을 다르게 하여 환자고정시 장착이 용이하여야 한다. ○ 의자 형태로 변형하여 사용할 때에는 들것 형태로 펴지지 않도록 안전장치가 되어 있어야 한다. ○ 현재 구급차에 보급된 주들것에 의자형 들것을 적재 후 양쪽 사이드 레일을 올릴 수 있어야 한다. 3. 제 원 ○ 펼친 크기 : 190(±20) × 50(±1) × 15(±3)cm ○ 접은 크기 : 100(±2) × 50(±1) × 16(±1)cm ○ 무게 : 11kg 이하 4. 구 성 품 ○ 의자형 들것 본체 1대, 환자고정끈 2개, 다리고정끈 1개 및 기타 구성품은 시중 표준 카타로그에 의한다. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다 ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다 ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다 ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 5일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 식품의약품안전청의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품이어야 한다.(품목허가증 제출) ○ 제조사가 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 접이식들것 2대	구급장비
1. 용 도 주 들것을 사용하지 못하는 협소한 장소에서 응급환자 발생 시 신속히 이송할 수 있는 장비 2. 필요조건 ○ 기본 골격은 가볍고 튼튼한 내구성이 강한 알루미늄 프레임 재질이어야 한다. ○ 들것 시트는 질기고 혈액이나 이물질이 스며들지 않는 재질이어야 한다. ○ 물 세척시 비닐코팅된 재질로 세척이 용이하고 방수 재질이어야 한다. ○ 들것은 2단으로 접을 수 있고 협소한 장소에서 이동과 보관이 용이해야한다. ○ 들것을 바닥에 폈을 때 바닥에 쉽고 평평하게 펴져야 한다. ○ 환자고정용 끈은 2점식 안전벨트 버클이 달린 끈이 2개 부착되어 있어야 한다. (몸통 및 다리부분) ○ 고정끈마다 색상을 다르게 하여 환자고정시 장착이 용이하여야 한다. ○ 접혀지는 Hinge 부분은 볼트 또는 리벳 연결방식이 아닌 정밀 가공한 핀으로 되어있어야 한다. ○ 시트 절단면 마감 처리는 이중 마감처리(카브라)를 실시하여야 한다. 3. 제 원 ○ 제품크기 : 187(±1) × 50(±1) × 2.5(±0.5)cm ○ 접었을때 : 93(±1) × 50(±1) × 5(±0.5)cm ○ 무게 : 4kg 이하 4. 구 성 품 ○ 접이식 들것 본체 1대 기타 구성품은 시중 표준 카타로그에 의한다. (장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품 할것) 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다 ○ 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 한다 ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 5일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 식품의약품안전청의 의료기기 수입(제조) 허가 또는 신고를 받은 제품이어야 한다.(품목허가증 제출) ○ 의료기기 제조 품목허가 제품이어야 한다.(품목 허가증 제출) ○ 제조사가 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 지정한 장소에 납품시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다.